## Sheet1
中山大学附属第一医院氧气流量计、负压吸引器采购与配送项目报价单
序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 氧气流量计 | 快速插头：应能顺利插入、取出、不漏气。 使用气体：医用氧气 流量范围： 1-10L/min, 1-15L/min 输入输出： 0. 4MPa~0.5MPa 安全阀排气压力： 0.17MPa±0.05MPa 输氧接头：锥度接头最大的外径φ8mm±O.5mm 进气口：德式 | 个 | 200 |  |  | 可接零感一次性湿化瓶
2 | 负压吸引器 | 1. 适合范围：主要用于医用中心吸引系统，供医疗单位作吸脓、血、痰及分泌物等用，主要在负压下工作。 2. 吸引器的气压应能在-0.07-0Mpa范围内任意调节，气最大流量不小于2.5L/min。 3. 瓶体在不大于-0.07Mpa负压作用下，不应产生吸瘪或变形。 4. 当吸液至瓶体最大刻度标定容量时，浮子应封住吸引口，自动停止吸引。 5.表阀配有快速开关，旋钮能调节流量大小，有稳压功能。 6.表阀下部连接方式多样，能接安全瓶或直接连接1L、2L废液收集瓶。 | 个 | 100 |  |  | 送货前需送计量部门检验
合计（小写RMB）： |  | 0
合计（大写RMB）： |  | 0
备注：本项目为分批送货，按实际送货数量结算。供应范围为中山大学附属第一医院本部、妇科生殖医学中心（地址：广州市中山二路58号及中山二路1号）
说明：以上报价含税、配送及检验费。
项目名称：氧气流量计、负压吸引器采购与配送项目
报价单位： （加盖公章）
联 系 人：
电 话：
日 期：