- 中山大学附属第一医院医学装备资产整体管理服务项目

- 采购需求及响应

- 一、中山大学附属第一医院医学装备资产整体管理服务采购需求如下：

| 采购需求 | 采购需求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| - 服务范围 | - 由医学工程部负责管理的全院医学装备资产（详见《中山大学附属第一医院医学装备整体管理服务资产清单》），含固定资产台账和不在固定资产台账的配套设备等。清单中现有医学装备共11602台/套，总值约约139617万元（设备出保统计时间截止至2025年12月31日）（各类型医疗设备统计数据详见下表）。服务期内新购置的同类资产及过保的同类资产根据过保日期分阶段分情况纳入此次整体维修维护范围，具体以采购人的实际设备数据为准，同类报废资产按程序报废后从清单中自动删除，合同有效期内不再增减相应服务费用。 |  |
| 团队 | - 1.建立医学装备管理服务中心 - 2.驻场不少于20人（遇医院大型检查、评审、科室搬迁等特殊情况需根据医院需要适当增派人力） |  |
| 维保类型 | - 全保（含所有单价5000元（或8000元）及以下的配件及易损件、易耗品）、驻场人工服务、质控检测、设备管理系统、备用设备等 |  |
| ### 配件供应 | - 设备维修或保养需更换零配件、易损件、易耗品，单价不高于5000元（或8000元）的，由中标方承担（如有争议，根据医院最终询价结果确定）；单价高于5000元（或8000元）的，费用由院方承担。由中标方报院方同意后，院方有权选择自行购买或委托乙方购买，由甲方委托中标方购买，中标方承诺其代购医院的配件及易损件备件必须经医院医学工程部验收，保证产品质量，有相应的保修期，相关证照齐全、来源合法。 - 价格有争议的，包括但不限于通过以下方式确定： - 招标方通过货比三家、市场调研等方式来确定配件的合理价格范围是界定单价的基础； (2)单价超过5000元（或8000元）的，需要报医院货比三家后报相关部门及领导审批确定; - (3)在合同中明确一些常用配件的单价。 |  |
| 服务包含的主要内容 | - 包括但不限于： - 1.实现电话、微信/App扫码报修 - 2.负责医学装备资产设备的日常巡检、维修、预防性维护、安全管理、质控等。 - 3.负责新购设备在质保期内及已购买维保服务设备的日常巡检并对其售后服务的实施过程和服务质量（保养、维修）进行监督管理和跟踪（与服务商对接维修、跟踪维修进度等）。 - 4.根据医院要求出具服务报告，包括但不限于月度、季度服务报告和其它医院要求提交的专项工作汇报等 - 5.协助医院完成医学装备各种考核及评审、检查等工作 - 6.协助院方对国家强检类设备定期强检管理 - 8.协助对非强检类设备提供定期校准检测管理 - 9.协助特种设备（承压类）管理 - 10.协助新到货设备安装、验收、培训 - 11.协助环保及卫生管理 12.资产管理服务：包括但不限于对全院医学装备资产进行信息化、电子化管理。主要内容包括但不限于：1.新增设备入场清点，完成首营资料及技术文档录入复核；2.维护维修等技术事件档案扫描整理；3.设备计量台账梳理、计量证书信息录入及扫描整理；4.科室二级库设备实物调拨及档案整理维护与动态更新；5.报废设备实物回收与档案整理维护与动态更新；6.每台设备需要粘贴资产编码标签及RFID标签；7.对存量设备进行盘点梳理及使用状态档案整理维护）；8.根据医院的要求每年对医院医学装备资产进行盘点，要求实现RFID码扫码盘点；9.协助进行资产报废处理等。 - 13.培训服务（包含但不限于设备日常使用操作培训及日常保养等） - 14.按风险等级评估后提供质量控制服务 - 15.按照医院设备管理工作流程，开展设备预防性维护工作并对维护过程进行记录并及时录入设备管理系统（预防性维护按照不低于《医疗设备预防性维护管理规范 第 1 部分：总则》（DB4401广州市地方标准 DB4401/T 277.1—2024）的要求进行） - 16.其他（可根据公司实际情况提出加分项目，如：对部分非强检类设备提供定期校准质控服务，提供 CNAS 校准证书） - 17.配合医院对医学装备全生命周期中的其他管理服务。 |  |
| 响应时间 | - 1.驻场项目团队遵守医院规章制度，按照每周7×24小时提供全天候服务的要求，非工作时间根据医院要求安排现场值班，建立值班制度。国家法定节假日至少有2名工程师值班 - 2.一般设备故障报修 20 分钟内到场；急救设备 15 分钟内到场 |  |
| 保证指标 | - 确保在用急救类、生命支持类设备完好率100%，常规设备完好率95%以上。 |  |
| 信息化支持 | - 提供设备信息管理系统日常管理及维护升级 |  |
| 场地 | - 1.医院提供约25平方米的设备维修场地。 - 2.院方提供办公场所不足，需在离医院围墙200米范围内附近租赁相应办公场所，费用由公司承担。 |  |

- 中山大学附属第一医院医学装备整体管理服务资产清单

| 中山大学附属第一医院医学装备整体管理服务资产清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类别 | 数量（台/套） | 原值（万元） | 备注 |
| 1 | 输注、护理和防护器械 | 1098 | 2668.2 | 如输液泵、营养泵等；费森尤斯、迈瑞、美瑞华等品牌 |
| 2 | 患者承载器械 | 1041 | 5442.4 | 如液压推床、防褥疮垫、电动病床等；雅博、厚福、八乐梦等品牌 |
| 3 | 医用诊察和监护器械 | 890 | 10215 | 如监护、心电、动态血压等；Meditech、Mortara、迈瑞、理邦等品牌 |
| 4 | 医用成像器械 | 903 | 28034 | 内镜（硬镜约318套、软镜44套），如STORZ、奥林巴斯等；超声类设备72台，如GE、飞利浦、阿洛卡、开立等品牌 |
| 5 | 呼吸、麻醉和急救器械 | 476 | 6383.2 | 除颤、呼吸湿化治疗仪、呼吸机、婴儿培养箱等；哈美顿、瑞思迈、飞利浦、科曼等品牌 |
| 6 | 有源手术器械 | 327 | 14047.4 | 电刀、超声刀、微波、动力系统等；爱尔博、柯惠、强生、以诺康等 |
| 7 | 妇产科、辅助生殖和避孕器械 | 123 | 831 | 胎儿/母亲监护仪、多普勒胎心仪、妇产科综合手术台等 |
| 8 | 临床检验器械 | 2957 | 39197.2 | 医学检验、病理、科研类设备;如PCR、生化、免疫、生物安全柜、显微镜等（不含带试剂的检验设备，只做协助管理） |
| 9 | 物理治疗器械 | 336 | 5350.2 | 中频、电、磁、热疗等；奔奥、珠海黑马、医博士等品牌 |
| 10 | 消毒灭菌器械 | 138 | 4518.4 | 床单位消毒机、高温高压灭菌器、灭菌站等；倍力曼、贝格、新华等 |
| 11 | 输血、透析和体外循环器械 | 137 | 6955.8 | 透析设备109台， |
| 12 | 眼科器械 | 82 | 1458.3 | 裂隙灯、眼底相机、视野计等检查设备，显微镜、激光类手术设备 |
| 13 | 医用康复器械 | 63 | 772.3 | 关节、言语、步态等康复设备、训练床等 |
| 14 | 骨科手术器械 | 55 | 278.7 | 骨科电钻、磨钻、胸骨锯等；博进、蛇牌等 |
| 15 | 口腔科器械 | 24 | 178.3 | 牙科综合治疗台、牙椅等；西诺德、爱德等品牌 |
| 16 | 有源植入器械 | 37 | 168 | 体外临时起搏器、外周神经丛刺激器等；百多力、贝朗等 |
| 18 | 放射治疗器械 | 4 | 210 | 立体定向系统、三维测力台 |
| 17 | 无源手术器械 |  |  | 刀、剪等手术器械（以医院实际使用器械为准） |
| 19 | 低值设备类 |  |  | 便携式吸引器和电子血压计（以医院实际使用设备为准） |
| 20 | 非医疗器材 | 2915 | 12821 | 模型、真空吸液泵、移液器、护理车、金属器材 |
| 汇总 | 2025年出保 | 11602 | 139617 |  |
|  | 2026年新增出保 | 1069 | 14782 |  |
|  | 2027年新增出保 | 94 | 1226 |  |
|  | 2028年新增出保 | 68 | 187 |  |
| 维保服务资产汇总 | 2025年 | / | 139617 |  |
|  | 2026年 | / | 148399 | 每年计划报废6000万设备资产 |
|  | 2027年 | / | 143625 | 每年计划报废6000万设备资产 |
|  | 2028年 | / | 137812 | 每年计划报废6000万设备资产 |

- 三、根据以上需求提供以下5种方案报价：

| - 方案 | - 方案一 | - 方案二 | - 方案三 | - 方案四 | - 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 内容 | - 人工技术服务（主要内容同上表） | - 人工技术服务（主要内容同上表）+1000万元（3年）预留配件采购费用，超支部分由医院承担 | 人工技术服务（主要内容同上表）+单价不高于5000 元的配件及易损件，超支部分由医院承担 | 人工技术服务（主要内容同上表）+单价不高于8000 元的配件及易损件，超支部分由医院承担 | - 全保（含所有人工及配件） |
| - 驻场人数要求 | - 不少于20人 | - 不少于20人 | - 不少于20人 | - 不少于20人 | - 不少于20人 |
| - 驻场人数响应 |  |  |  |  |  |
| - 报价（1年） |  |  |  |  |  |
| - 报价（2年） |  |  |  |  |  |
| - 报价（3年） |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

授权签字代表：

日期：