## 造价预算书
医学综合楼新增病床护理呼叫设备工程需求清单
序号 | 物品名称 | 参数性能 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注
1 | 7寸床头呼叫屏+呼叫器 | 1.名称:7寸床头呼叫屏+呼叫器 2.参数:工业级嵌入式系统主机;7寸电容屏,支持多点触摸;CPU:不低于四核ARMCortexA53，1.3GHZ，GPU：不低于2核Mali400；内存：不低于1GB；外存储：不低于eMMC8GB；外存储：不低于EMMC4GB;10/100M以太网；外置呼叫键、增援键；支持非标POE供电 3.其他详见设计图纸及智能化系统技术规格书、提供五年质保承诺函 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 37 |  |  | 必须与大楼现使用病床呼叫系统设备能够对接配套使用
2 | 护士站一体机 | 1.名称:护士站一体机 2.参数:16寸液晶屏，触摸屏，电容触摸屏（至少满足5点触摸）语音标准话机听筒;分辨率1280×800;接口RJ45;摄像机不低于500万像素;操作系统不低于Android5.0 3.其他详见设计图纸及智能化系统技术规格书、提供五年质保承诺函 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 5 |  |  | 必须与大楼现使用病床呼叫系统设备能够对接配套使用
3 | 网络中控器 | 1.名称:网络中控器 2.参数:配置12V1A电源适配器，4路非标POE网络接口（RJ45网口，10/100M网络），2路网络输出（RJ45网口，10/100M网络），1路卫生间呼叫信号输入（2p2.54连接器座），1路门灯输出（RJ45网口），1路调试串口接口（内藏），1路单片机程序下载接口（内藏）适用于7寸床头呼叫终端配套使用，外观尺寸：160mm*85mm*29.6m。 3.其他详见设计图纸及智能化系统技术规格书、提供五年质保承诺函 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 9
4 | 本地供电单元 | 1.名称:本地供电单元 2.参数:主要给网络中控器供电且提供保护；保护：支持过压保护、过温保护、过流保护、短路保护；输入：220VAC±20％,50HZ，输出：12V24W;12V36W;24V24W;24V36W可选；过热保护：模块表面温度在80°C（±4°C），进入过热保护；待机功率＜0.5W；额定功率＜1.5W；须采用86盒形式外置安装，须彻底解决电源适配器隐藏式安装的安全隐患和维修不便等问题。 3.其他详见设计图纸及智能化系统技术规格书、提供五年质保承诺函 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 9
5 | 电子床头卡软件 | 1.名称:电子床头卡软件 2.功能:按照床位号、患者姓名、科室名称、入院时间、责任医生、责任护士等模式显示，具备输液预警提醒功能，具备呼叫对讲功能、含系统功能调试。 3.其他详见设计图纸及智能化系统技术规格书、提供五年质保承诺函 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 37 |  |  | 必须与大楼现使用病床呼叫系统设备能够对接配套使用
6 | 信息显示终端软件 | 1.名称:信息显示终端软件 2.功能:安装在各个尺寸一体机上，主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能 3.其他详见设计图纸及智能化系统技术规格书、提供五年质保承诺函 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 42 |  |  | 必须与大楼现使用病床呼叫系统设备能够对接配套使用
7 | 配管 PVC25mm | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC25mm 4.配置形式:暗配(审核调整为综合考虑） | m | 631.3
8 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类四对非屏蔽双绞线 2.参数:带宽:0-250MHz;导体直径:23AWG裸铜导体;结构:中间十字填充骨架，非屏蔽实芯双绞线;护套:符合燃烧性能为B1级;护套直径:不大于6.2mm;符合标准:ISO/IEC11801ClassE以及ANSI/TIA568CCategory6 3.配线形式:穿管、槽敷设 4.其他详见设计图纸及智能化系统技术规格书 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 米 | 1237.5
9 | CAT6非屏蔽跳线 | 1.名称:CAT6非屏蔽跳线 2.长度:3米、原厂跳线 3.其他详见设计图纸及智能化系统技术规格书 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 条 | 13
10 | 单口护理呼叫信息插座 | 1.名称:单口护理呼叫信息插座 2.配置:六类非屏蔽模块×1 3.型号规格:六类非屏蔽模块 4.其他详见设计图纸及智能化系统技术规格书 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 10
11 | 铝扣天花拆除及修复 | 1.名称:铝扣天花拆除及修复 2.材质:铝扣天花 | ㎡ | 123.5
12 | 间歇时间及节假日赶工费 | 1.开工时必须提供详细的开工时间登记 2.最终按实际天数结算 | 天 | 10
合计金额（元）：
备注： 1、所有报价为三包费用（包工、包料、包安装调试好）； 2、主材价及其它一切辅材及相关费用（含税）包含此次施工报价中； 3、质保期12个月。