血小板振荡保存箱

- ★提供《中华人民共和国医疗器械注册证》

- 血小板振荡保存箱由保存箱和振荡器组成，振荡器可以和保存箱搭配使用，保存箱兼容1个振荡器，振荡器也可以单独使用；

- 设备存储容量为手工血小板袋≥42个，单采血小板袋≥14个；

- 机型为台式单门伸缩式设计，箱门采用双层钢化玻璃隔热，具有磁力吸附密封功能，箱体采用优质热绝缘材料，配备密码门锁及钥匙门锁；

- 数字化微处理温度控制系统：智能温度监控，实时监控保存箱内温度，出现异常即刻报警，并记录报警事件。数字化温度显示，并具有密码保护、监控振荡功能；

- 设备配备自动启停系统，打开箱门设备停止振荡，关闭箱门后自动恢复振荡，保证对血小板的持续振荡；

- 设备运行温度22℃±2℃，多重设计保障箱体内温度的稳定性和一致性，箱内温度在±1ºC范围波动；

- 制冷系统为半导体制冷，通过水来传递能量，无需压缩机及制冷剂；

- 采用新型热电制冷及加热技术，设备只在需要的时候才启动自动加热和制冷功能，可大大减少能源消耗，设备功率不超过352W；

- 往复式水平振荡，振幅≤2.5厘米，默认振荡频率60次/分钟，并可调节和监测振荡箱的振荡频率（40～80次/分钟），下载振荡信息；

- 设备可以进行自动高低温报警测试。故障报警方式为声音和显示报警，报警类型包含高低温报警、门微开报警、断电报警、电源故障报警、干燥接触报警、未安装电池（听觉/视觉报警）、更换图表记录纸报警(可视的)、低电量报警(可视的)；

- 具有报警消音按键，可调无声报警间隔，还可以调节报警音量和报警类型；

- 箱体材料为不锈钢箱体，内部、外部和托盘都涂有抗菌涂层；

- 振荡器托盘为分层屉格，可抽拉、拆卸。架子和托盘带孔，有利于空气的循环，托盘上涂有防滑层，防止袋体滑动，并可选配托盘标签夹和红色托盘，用来快速辨别血小板产品；

- 振荡器托盘间距可调节，方便用户调节使用；

- 温度记录方式为信息系统记录+图表纸质记录，电子驱动器保证实时记录，并配备0ºC～35ºC无墨压敏纸质温度记录卡，纸质记录周期7天；

- 信息系统温度数据保存时限为十年，PDF图表和报告可在3个月内增量下载；

- 标配备用电池，在主电源断电情况下，继续保证对血小板振荡保存箱的温度监控，且在监测到设备断电后发出警报，防止运行中断，备用电池可持续进行自动电池检测；

- 人性化触摸屏操作界面，可显示设备运行信息及进行设备操作，可实时显示温度、时间和日期，并形成温度曲线；

- 配有RJ45端口，可连接以太网，与血站管理系统对接；

- 整机原装进口；

- 电源：220V  50/60Hz；

- 温度范围与精度：15℃～35℃，0.1℃；

- 外部尺寸（w×h×d）：661×766×772（mm）；

- 重量62Kg；

- 噪音≤49.6分贝，为工作人员提供了一个安静的工作环境。

26.鼓风干燥箱：电源电压AC220V 50HZ控温范围RT+10～250℃（最低温度55度，最高250度）恒温波动度±1.0℃温度分辨率0.1℃温度均匀度±2.5%（测试点为100℃）工作环境温度+5～40℃输入功率1100W容积80L内胆尺寸（mm）W×D×H：≥400×320×550外形尺寸（mm）W×D×H：≤550×660×750载物托架（标配）2块 定时范围0~5999min

配置清单：

血小板振荡保存箱（含保存箱、振荡器）*2套

鼓风干燥箱*3台

整机保修≥3年