- HPV分型检测仪  1台

★提供HPV分型检测仪主机《中华人民共和国医疗器械注册证》

1、检测原理：实时定量PCR技术，全自动核酸提取、扩增和检测。

2、检测方法：多色水解探针的检测。

3、样品制备：磁珠分离技术。

4、可检测项目：包括但不仅限HPV DNA分型检测、EGFR基因突变检测、KRAS 基因突变检测、BRAF基因突变检测等。

5、EGFR基因突变检测采用等位基因特异性扩增法（ASA），检测≥40种突变位点，适用于组织标本和血液标本。

6、EGFR、KRAS 、BRAF基因突变检测可以自动报告检测结果。

7、HPV DNA分型检测，一份样本可出≥3个结果: 包括但不限于HPV16分型结果、HPV18分型结果和其他12种高分险HPV亚型（HPV31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66和68）结果。

8、HPV DNA检测自带内部对照基因检测，无需外部校准曲线。

9、全自动核酸提纯仪和荧光PCR分析系统可以放在同一个房间操作。

10、上样方式：初始和次级样品管均可直接加载至仪器进行全自动核酸提取。

11、从样品制备到核酸扩增和检测，要求可做到全过程监测、追踪、质控。

12、样品制备、核酸扩增和检测试剂均即开即用并配有条形码。

13、抗污染系统： 具备抗污染系统。

14、双向LIS连接，自动报告结果。

15、单次提取和扩增最大通量≥96 （含质控）。

16、HPV检测单套设备一天可处理最大通量≥280标本。

18、扩增检测系统采用板式加热，运用半导体热循环技术。

19、扩增检测系统温度均一性 ≤±0.1℃。

20、扩增检测系统升温速率 ≥4.4℃/S。

21、扩增检测系统激发通道≥5通道。

22、扩增检测系统检测通道≥6通道。

23、扩增检测系统灵敏度：可检测单拷贝基因。

24、扩增检测系统线性范围：1－1010拷贝。

25、扩增检测系统的检测精确性：无需ROX染料校正。

26、扩增检测系统可实现高分辨率溶解曲线分析（HRM）。

27、专用配套软件：配有可无缝整合全自动核酸提纯仪1台及荧光PCR分析系统的软件。

配置清单：

（1）全自动核酸提纯仪及荧光PCR分析系统（HPV分型检测仪主机） 1台

（2）控制电脑1台

（3）活动推车1台

（4）低速台式离心机1台

整机保修≥3年