自动冰冻组织染色机参数配置要求

★提供《中华人民共和国医疗器械注册证》

技术参数：

1、可进行快速冰冻切片染色盖片、细胞学染色盖片、常规染色盖片

2、长宽高：≤840×470×530mm

3、完成染色和盖片过程≤4分钟

4、具备染色后自动盖片功能

5、站点数量：≥24个，至少包括上载站点1个，下载站点1个，试剂站点16个，水洗站点4个（可设为试剂缸），烤缸2个

6、试剂缸数量≥24个，至少4个试剂站点具有智能恒温功能

7、配备8寸彩色触摸控制屏，全中文操作界面

8、可编辑程序数量≥200套，每套程序可设置≥100个步骤

9、每个步骤设置时间：1秒—59分59秒

10、具有快捷启动键，可实现一键启动

11、可随时追加样本

12、试剂缸容积：≥120±30ml

13、玻片架容量：≥6片/架

14、染色过程中实时检测流水缸内的进水状态，出现水流不符合要求时，设备自动报警提示

15、具有智能按需供水功能。

16、具备质控功能

17、盖片速度：≥800片/小时

18、喷胶针工作位置实时检测，不在工作位置时自动报警

19、具有坏盖玻片、无盖玻片智能检测功能

20、具备多种工作模式可选择，染封模式，单染模式，单封模式

- 远程智能监控：具有远程报警、远程监控功能，至少可通过包括网页、微信小程序、APP三个方式进行监控，实时了解设备运行状态，配置USB接口，可导出Excel的质量控制表。

- 电子天平：

- 最大秤量：210g

- 可读性：1mg

- 重复性：±1mg

- 线性误差：±2mg

- 作温度范围：12°C –28°C

- 称盘尺寸：Ø90mm

- 开机预热：30min - 60min

- 电子分析天平：

- 称量范围：200g

- 最小称量值：0.01g

- 可读性精度：0.01g

- 重复性误差：±0.01g

- 校准功能：手动外部校准

- 秤盘尺寸：Φ133mm

- 数据接口：RS-232

- 显示器：LED大界面显示、亮度可调

- 秤盘材质：铝合金

- 线性误差：±0.02g 传感器：应变式传感器

- 冰箱

- 箱门结构：两门 面板颜色：轻奢金 能效等级：2级 制冷方式：风冷 总容积(L)：190 面板材质：钢化玻璃 压缩机：定频 控温方式：电子 重量(kg)：47 额定电压(V)：220 冷藏室容积(L)：120 综合耗电量(kW·h/24h)：0.70 冷冻能力(kg/12h)：2.0 冷冻室容积(L)：70 噪声dB(A)：≤38

商务要求：

数量：1台

保修要求：保修三年

送货要求：接到送货要求后30天内完成到货。

自动冰冻组织染色机配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 套 | 1 |
| 2 | 染色架 | 件 | 10 |
| 3 | 试剂缸 | 件 | 24 |
| 4 | 电子天平 | 台 | 1 |
| 5 | 电子分析天平 | 台 | 1 |
| 6 | 冰箱 | 台 | 12 |