骨髓细胞形态医学图像系统参数及配置
★提供所提供产品《中华人民共和国医疗器械注册证》

一、主要功能参数

主要功能：需满足骨髓细胞计数，图像捕获，图像处理，报告管理，数据库查询，LIS连接等要求，
软件取得计算机软件著作权登记证书和软件产品登记证书，软件需具有医疗器械注册证；
软件必须采用SQL server大型数据库管理平台，数据库存储容量不受限制，以数据库方式管理病案文档及图像，高安全性、稳定性。
具有数据备份及数据刻录功能，且能够直接以EXCEL表格形式输出。
可根据多个条件来组合查询或统计病例、可以进行模糊查询，也可以进行精确查询。查询或统计出的结果可以导出EXCEL表格文件。
丰富的报表功能，具有10种结果统计方式及6种报表显示方式。
病例报告项目及检验项目可根据医院需求自由增添修改。
灵活的录入文字模板管理功能及常用特殊词汇管理功能，定制不同模板，提高工作效率。
多种灵活方便的骨髓细胞、外周血细胞分类计数功能，自动计算百分比，也可直接输入人工计数百分比。
可通过点击细胞图像实现计数，不同细胞用不同标志注明，避免重复计数；计数达到设定值时自动提示。
可对典型图像进行文字及图形标注。
可对图像区域或细胞进行面积、直径、圆度等测量，可计算核浆比。
可支持DirectShow标本或带TWAIN32标准接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像。
骨髓细胞分类计数：能对人体54余种骨髓细胞分类计数、分析，当计数到预定总数时，会发出信号，并自动分析出完整的各项指标，其中有细胞总计数、各种细胞个数、百分率、粒红比例等，并能对主要指标翻页显示，准确可靠。
外周血细胞分类计数：能对外周血中常见的三类8种细胞即中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性细胞、嗜碱性粒细胞进行分类计数、分析。若出现幼稚细胞也能进行计数分析，检验人员只需将观察到的外周血中的各种细胞输入计数器，即立刻显示出细胞总计数、各种细胞个数、百分率等指标，速度快、方便、准确。
细胞化学染色（组化）结果的计算：能对细胞化学染色结果进行计算，自动算出阳性和阳性反应细胞总数、阳性率和积分数等指标。
集成PHOTOSHOP式图像优化处理功能。
报告打印格式可自定义设计，满足不同要求。
多功能血细胞计数器具备医疗器械注册证，能一键发送数据给软件系统，实现无缝对接。
具有LIS导出功能，方便进行LIS联网。

CCD参数：SONY二代超级CCD芯片，CCD芯片尺寸：2/3"；500万物理像素，彩色高速显微数码CCD成像系统，USB3.0；像素尺寸：3.45μm*3.45μm；速度：35帧/秒（全幅像素），最快速度50帧/秒；
计算机：I7处理器，1T硬盘，16G内存，23.8寸液晶，彩色激光打印机；

显微镜参数：

 23..研究级正置显微镜，可作明场观察

24. 光学系统：UIS2无限远光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm，具备明场、暗场、相差、偏光等观察方法

25. 调焦：低位固定载物台通过物镜转盘聚焦，聚焦行程15mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，高灵敏微调旋钮最小调节精度1微米。

26.  观察镜筒：可倾斜双目镜筒，倾角为30°，视场数22

27.  照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥50000小时。具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。

28.  物镜：平场消色差物镜

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2）
40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）

100X（N.A. 1.25，W.D. 0.15 spring，油镜）
29. 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

30.  目镜：10X宽视野目镜，视野数为22；
31.  物镜转换器：五孔编码物镜转盘，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺。
32.  聚光镜：内置摇摆式聚光镜，N.A. 0.9，使用4X物镜时无需摇出顶透镜，能够进行各个倍率间快速转换观察。

33. 防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理

二、骨髓医学图像分析系统配置要求

	配置名称
	规格
	数量

	硬件
	图文工作站
	  Win10 I7+硬盘1T+16G内存+23.8显示器(2台)
	1

	
	三目显微镜
	三目显微镜
	1

	
	细胞计数器
	多功能血计数器
	2

	
	摄像接口
	显微镜专用摄像接口
	1

	
	数码摄像机
	高清数码彩色相机（500万像素）
	1

	
	图文输出设备
	彩色激光
	1

	软件
	骨髓图像分析软件
	专业图像采集系统模块
	1

	
	
	专业图像处理模块
	

	
	
	专业图像分析模块
	

	
	
	数据库管理模块
	

	
	
	报告输出模块
	


二、商务要求

数量：1套
保修要求：保修三年
送货要求：接到送货要求后30天内完成到货。
