何善衡楼4楼呼吸诊断介入中心医用吊塔采购与安装项目参数配置要求

一、双臂吊塔参数配置要求

- 吊塔主体材料为≥6系高强度铝合金，抗金属疲劳强度高，一体成型，全封闭式设计，表面无锐角，无外露螺钉。

- 吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用，大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%。（提供第三方抗菌检测报告）

- 吊塔外壳涂膜通过附着力测试，附着力等级数值≤0。

- 吊塔外壳通过中性盐雾试验，外观评价等级数值≥10。

- ▲吊塔基础架平缓施加荷载至≥10000N.m扭矩，持续≥10min，法兰盘水平偏角≤0.6°。（提供第三方具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告检测报告）

- ▲吊塔关节轴承在≥300kg动载荷下，运行次数≥11万次。（提供第三方具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告检测报告）

- ▲吊塔最大承重≥120kg，同时满足四倍承重负载要求。（提供第三方具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告检测报告）

- ▲吊塔气电终端箱在承重≥120kg时，终端箱倾斜角度≤0.6°。（提供第三方具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告检测报告）

- 吊塔关节旋转角度≥330度，具有良好的限位系统。

- 吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

- ▲吊塔内部采用气电分离式设计，吊塔中的氧化性医用气体终端距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的电器元件应≥0.2m，以保证使用安全。（提供第三方具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告检测报告）

- 吊塔气电箱体底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为≥1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。

- ▲气体终端要求：气体终端为德式，终端上必须印有明显的气体种类标识，具有原位待接通状态功能，可带气维修，气体插座可插拔≥5万次，符合YY 0801.1-2010 《医用气体管道系统终端 第 1 部分：用于压缩医用气体和真空的终端》规范要求，气体终端推荐品牌为捷仪、捷工、捷锐、德尔格。（提供第三方具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告）

- ▲吊塔内部电源模块符合国家电气设备标准，不采用内嵌式的电插座，电源插座推荐品牌为施耐德、西门子、松本、罗格朗、ABB。

- ▲吊塔内部网络模块性能符合 TIA/EIA 568C.2 标准要求的六类非屏蔽双绞线性能要求标准，需采用六类非屏蔽模块接口，网络模块推荐品牌为康普、西蒙、康宁、罗格朗、ABB。

- ▲吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）承受≥1.2MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。（提供具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告出具的检测报告）

- ▲吊塔的负压吸引系统承受≥500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。（提供第三方具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告检测报告）

- ▲吊塔内部的医用气体管道系统的气密性承受≥400kPa的气压，≥5min后，压降≤1%，气管为医用气体管路，医用气体软管为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味，符合生物相容性要求。（提供第三方具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告检测报告）

- 托盘为铝合金材质，一体成型，纯平设计，表面无螺钉，配备一体化抽拉式键盘托；抽屉采用抽拉式，自带吸合功能。

- 吊塔外壳的防火等级数值≤UL94-V1。

- 吊塔外观件具有耐黄变性能，可耐受紫外线照射72h，外观无明显异常。

- 吊塔外观件可耐受以下消毒剂：戊二醛 2%、乙醇 70%、双氧水 3%，不发生变色开裂等外观破损现象。

- 吊塔在正常工作过程中噪声≤ 30dB（A）。

- ▲吊塔内部应配置≥6平方毫米低烟无卤材质接地线，避免金属外壳漏电，保护接地端子与任何已保护接地部件之间的阻抗，不应超过100m Ω  （提供具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告）

- 吊塔配置要求/套：

- 机械双悬臂（长度≥700mm+700mm）              1套

- 吊柱式气电箱 (≥1000mm，带一键电源开关)      1套

- 托盘（≥500mm*480mm）                        4层

- 键盘托                                       1套

- 抽屉                                         1个

- 双关节延伸臂及输液架                         1套

- 内镜杯托                                     2个

- 气体终端（德标，氧气2个，负压吸引2个，空气1个）

- 10A国标电源插座							     12个

- 16A国标电源插座                              2个

- 六类非屏蔽模块网络接口                       2个

- 等电位端子                                   2个

- 视频接口                                     2个

- 端口预留                                     2个

- 网篮                                         1个

- 双显示器弹簧吊臂参数配置要求

- 弹簧吊臂主体材料为铝镁合金，一体成型，全封闭式设计。

- 弹簧吊臂总长度≥1600mm。

- 弹簧吊臂可旋转角度≥330°。

- ▲弹簧吊臂承重范围至少满足20kg，弹簧吊臂与吊塔同基座安装或者独立安装，可同时悬吊两块≥27英寸医用显示器。（提供现场照片佐证）

- 双显示器弹簧吊臂配置要求/套：

- 装饰罩                                     1套

- 中心轴                                     1套

- 弹簧臂                                     1套

- 双显示器适配挂架                           1套