何善衡楼4楼呼吸诊断介入中心医用吊塔采购与安装项目参数配置要求

一、双臂吊塔参数配置要求

- 吊塔主体材料为≥5系高强度铝合金，抗金属疲劳强度高，一体成型，全封闭式设计，表面无锐角，无外露螺钉。

- 吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用，大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%。（提供第三方具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告）

- 吊塔外壳涂膜通过附着力测试，附着力等级数值≤0。

- 吊塔外壳通过中性盐雾试验，外观评价等级数值≥10。

- ▲吊塔基础架负载≥10000N˙m的作用力持续≥10min，法兰盘水平倾斜角≤0.6°。（提供第三方具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告）

- 吊塔通过≥200N的动态冲击力测试，带电部位不可触及且设备完好。（提供第三方具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告）

- ▲吊塔最大承重≥320KG，通过最大承重的4倍负载测试。（提供第三方具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告）

- 吊塔关节旋转角度≥330度，具有良好的限位系统。

- 吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

- ▲吊塔内部采用气电分离式设计，以保证使用安全。

- 吊塔气电箱体底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为≥1L/min时，腔体内部的氧气浓度≤25%。

- ▲气体终端要求：气体终端为德式，终端上必须印有明显的气体种类标识，具有原位待接通状态功能，可带气维修，气体插座可插拔≥5万次，符合YY 0801.1-2010 《医用气体管道系统终端 第 1 部分：用于压缩医用气体和真空的终端》规范要求，气体终端推荐品牌为捷仪、捷工、捷锐、德尔格、迈柯唯。（提供第三方具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告）

- ▲吊塔内部电源模块符合国家电气设备标准，不采用内嵌式的电插座，电源插座推荐品牌为施耐德、西门子、松本、罗格朗、ABB。

- ▲吊塔内部网络模块符合六类非屏蔽双绞线性能要求，需采用六类非屏蔽模块接口，网络模块推荐品牌为康普、西蒙、康宁、罗格朗、ABB。

- 吊塔的医用气体管道系统需按规范要求进行气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。

- ▲吊塔内部的医用气体管道系统采用医用软管，三层结构，经过皮肤致敏试验后，皮肤无致敏现象。(提供相关检测资料或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告)

- 托盘为铝合金材质，一体成型，纯平设计，表面无螺钉，配备一体化抽拉式键盘托；抽屉采用抽拉式，自带吸合功能。

- 吊塔外壳的防火等级数值≤UL94-V1。

- 吊塔外观件具有耐黄变性能，可耐受紫外线照射72h，外观无明显异常。

- 吊塔外观件可耐受以下消毒剂：戊二醛 2%、乙醇 70%、双氧水 3%，不发生变色开裂等外观破损现象。

- 吊塔在正常工作过程中噪声≤ 30dB（A）。

- ▲吊塔内部应按要求配置接地线，避免金属外壳漏电，保护接地端子与任何已保护接地部件之间的阻抗，必须≤100mΩ。（提供承诺函）

- ▲吊塔符合GB/T 43952-2024《医用供应装置》标准。（提供第三方具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告）

- 吊塔使用期限≥10年。（提供承诺函）

25.吊塔配置要求/套：

- 机械双悬臂（长度≥700mm+700mm）              1套

- 吊柱式气电箱 (≥1000mm，带一键电源开关)      1套

- 托盘（≥500mm*480mm）                        4层

- 键盘托                                       1套

- 抽屉                                         1个

- 双关节延伸臂及输液架                         1套

- 内镜杯托                                     2个

- 气体终端（德标，氧气2个，负压吸引2个，空气1个）

- 10A国标电源插座							     12个

- 16A国标电源插座                              2个

- 六类非屏蔽模块网络接口                       2个

- 等电位端子                                   2个

- 视频接口                                     2个

- 端口预留                                     2个

- 网篮                                         1个

- 双显示器弹簧吊臂参数配置要求

- 弹簧吊臂主体材料为铝镁合金，一体成型，全封闭式设计。

- 弹簧吊臂总长度≥1600mm。

- 弹簧吊臂可旋转角度≥330°。

- ▲弹簧吊臂承重范围至少满足20kg，弹簧吊臂与吊塔同基座安装或者独立安装，可同时悬吊两块≥27英寸医用显示器。（提供相关资料佐证）

- 双显示器弹簧吊臂配置要求/套：

- 装饰罩                                     1套

- 中心轴                                     1套

- 弹簧臂                                     1套

- 双显示器适配挂架                           1套