## 吊塔运维保养系统清单
中山大学附属第一医院医用吊塔维修及保养清单
序号 | 地点 | 品牌 | 型号 | 启用日期 | 数量（套） | 费用单价 （元/台/月） | 费用总价 | 备注
1 | 手术一区 | MAQUET | MODUTEC600/600 | 2014年 | 33
2 | 手术一区 | MAQUET | MPOWER600/1000 | 2014年 | 6
3 | 手术一区 | MAQUET | FIX COLUMN | 2014年 | 12
4 | 手术二区 | 创孚 | 英标 | 2001年 | 24 |  |  | 英标设备
5 | 手术三区 | 创孚 | 英标 | 2001年 | 12 |  |  | 英标设备
6 | 手术三区 | 德尔格 | Agila | 2019年 | 3
7 | 急诊科 | MAQUET | MODUTEC600 | 2021年 | 6
8 | 急诊科VIP病房 | 德尔格 |  | 2020年 | 1
9 | 烧伤科 | MAQUET | U-CARE | 2014年 | 1
10 | CCU | TLV | U-Care | 2014年 | 15
11 | PICU | 德尔格 | Ponta | 2014年 | 6
12 | 神经外科ICU | 德尔格 | Ponta | 2014年 | 10
13 | 重症一科、二科ICU | 德尔格 | Ponta | 2014年 | 28
14 | 心胸外科ICU | 德尔格 | Ponta | 2014年 | 18
15 | MICU | 德尔格 | Ponta | 2018年 | 17
16 | 神经内科ICU | 迈瑞 | HYPORT 8000-Ⅱ | 2017年 | 10
17 | EICU | 迈瑞 | HYPORT 8000-Ⅱ | 2014年 | 10
18 | 特需五区 | 迈瑞 | HYPORT 8000-Ⅱ | 2015年 | 1
19 | 内镜中心 | 沃伦韦尔 | U-CARE | 2019年 | 10
20 | 呼吸诊断介入中心 | 德尔格 | AGILA | 2018年 | 3
21 | 生殖中心10楼手术室 | 迈瑞 | HYPORT 6000 | 2018年 | 20
22 | 生殖中心移植4楼手术室 | 迈瑞 | HYPORT B30 | 2018年 | 5
23 | 医学综合楼2楼复合手术室 | 迈柯唯 | MODUEVO Light 900/600 Slim 800 | 2025年-2030年 （厂家质保期内） | 4 |  |  | 质保期内负责该些区域医用吊塔的巡检、管道疏通及协助通知质保单位进行维修。
24 | 医学综合楼三层耳鼻咽喉科门诊 | 德宽 | DKT03 | 2025年-2030年 （厂家质保期内） | 10
25 | 医学综合楼7楼麻醉科、手麻中心 | 德尔格 | Movita CC | 2025年-2030年 （厂家质保期内） | 20
26 | 医学综合楼12层产房 | 科曼 | M7A-M | 2025年-2030年 （厂家质保期内） | 2
27 | 医学综合楼13层NICU | 德尔格 | Ponta EC | 2025年-2030年 （厂家质保期内） | 11
28 | 医学综合楼13层NICU | 德尔格 | Agila CC | 2025年-2030年 （厂家质保期内） | 10
29 | 医学综合楼14层PICU | 德尔格 | Ponta EC | 2025年-2030年 （厂家质保期内） | 10
30 | 医学综合楼14层PICU | 德尔格 | Agila CC | 2025年-2030年 （厂家质保期内） | 4
31 | 国际医疗中心23、24层耳鼻喉诊科 | 德尔格 | Agila CC | 2025年-2030年 （厂家质保期内） | 2
32 | 国际医疗中心24层内镜中心 | 德宽 | DKT05 | 2025年-2030年 （厂家质保期内） | 2
相关合计 |  |  |  |  | 326
中山大学附属第一医院医用吊塔维修及保养内容及要求：
一、医用吊塔维修及保养内容： 1.全天24小时对全院（含越秀院区及妇科生殖医学中心）的手术室、ICU、急诊科及CCU等临床科室使用的医用吊塔进行应急维修，当接到医院报修电话时，应在5分钟内回复报修科室；如果120钟内无法处理故障问题，应该及时向报修科室及医院主管科室汇报，此时医院有权聘请第三方处理解决，由此产生的费用由维保单位承担及做好相关记录； 2.每季度对全院（含越秀院区及妇科生殖医学中心）的手术室、ICU、急诊科及CCU等临床科室使用的医用吊塔按照《医用吊塔检修及保养》内容进行巡检及检修，确保全院医用吊塔设备（供气管道、气体终端、开关、插座、网插等设备）的正常使用，功能完好，每次巡检后须提供保养情况记录给使用科室主管人员签名确认，并在下季度支付维保费时递交给主管部门审查，做为维保费支付依据； 3.每季度对手术室、ICU及 CCU内对医用吊塔管道进行检查，如发现有堵塞情况应及时对管道进行疏通清洁，完成后提供情况记录给使用科室主管人员签名确认，并在下季度支付维保费时递交给主管部门审查，做为维保费支付依据； 4.保障医用吊塔各项医气气体压力与供气站输出压力相吻合（压力上下限不超过5%）； 5.维保费用包含医用吊塔安全及紧急设备的零配件及辅材，如：各类医气终端（氧气、空气、负压、二氧化碳、氮气及麻醉废气排放终端等）、电插座、正负压供气软管、网络插座等； 6.每半年协助医院对所有医用吊塔系统的设备压力表进行送检； 7.更换的零配件原则上采用原厂原品牌规格产品，如因原厂停产导致零件难以采购，在获得医院书面同意后，可更换其他品牌适合的零配件； 8.每季度组织重要位置的设备厂家（德尔格、迈柯唯、迈瑞、科曼、创孚）对于医用吊塔设备检测运行完好证明文件； 9.每季度支付时需提供全部使用科室的满意度评价表。
二、医用吊塔检修及保养内容： 1.医用吊塔检修： 1）紧固相关电气的连接夹箍，插头以及连接锣钉至牢靠； 2）紧固气体软管的连接夹箍至牢靠 ； 3）气管位置复位整理整齐并固定牢靠 ； 4）排查吊塔用电情况安全情况； 5）电线位置复位整理整齐、固定牢靠； 6）气管连接头及电线插头复位整理及分别固定好在吊管的两侧。 2.医用吊塔气体终端检修： 1）用泄漏测试仪进行终端密封性测试； 2）用压力表进行压力测试； 3）维持气体终端的机械性能正常； 4）维持气体终端无固体污染物，如有固体污染物应及时拆卸进行清理吹扫干净，再重新安装； 3.医用吊塔电气及网络安全检修 1）用万用表检测工作电流、电压和电阻情况； 2）电源及网络插座接线整理整齐，插片是否有打火烧蚀痕迹并紧固或更换； 3）检测插座电接触片接触是否牢靠并紧固。
三、维修单位、人员资质及重要位置设备厂家（德尔格、迈柯唯、迈瑞、科曼、创孚）巡检要求： 1.维修单位、人员要求： 1）维修单位确认中标之后需要有重要位置设备厂家（德尔格、迈柯唯、迈瑞、科曼、创孚）的授权书； 2）全体维修人员需具备电工证及相关维修医用吊塔的工作经验（由维保单位自行提供）； 3）维保人员检修前必须提前与使用科室沟通，确认好时间后，必须按医院防护要求穿着防护用具后才能进入手术室或 CCU进行维保工作。 2.重要位置设备厂家巡检要求： 1）设备厂家每季度定期进行巡检服务。 2）提前排查隐性隐患：日常维保只做故障维修，厂家专业巡检能查老化、线路松动、气压泄漏等肉眼看不出的潜在问题，避免突然故障停机影响临床手术、救治。 3）医用吊塔参数校准：吊塔属于医疗专用设备，厂家原厂巡检能做精准校准、参数校验，符合院感和医疗设备质控要求，满足卫健部门检查合规。 4）专业预防及维修：定期巡场小问题当场处理，不用等故障爆发再花高额维修费、更换配件，省大修费用、减少设备报废。 5）保障不间断使用：医用吊塔不能停工，常态化厂家巡场能保障设备稳定运行，不耽误重症救治工作。

## 医用吊塔安全及紧急设备的零配件及辅材清单
医用吊塔安全及紧急设备的零配件及辅材清单
序号 | 项目名称 | 规格参数 | 配件品牌 | 单位 | 预估 数量 | 综合单价
1 | 空气终端 | 德标，带气维修 | 迈瑞 | 个 | 1
2 | 氧气终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
3 | 氮气终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
4 | 负压终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
5 | 二氧化碳终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
6 | 插座 | 220V,10A |  | 个 | 1
7 | 麻醉废气终端 | 自封式，射流式 |  | 个 | 1
8 | 正压气路软管 | PVC材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa, |  | 条 | 1
9 | 器械空气气路软管 | PVC材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa, |  | 条 | 1
10 | 负压气路软管 | PVC材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa, |  | 条 | 1
11 | 麻醉废气气路软管 | PVC材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa, |  | 条 | 1
12 | 网插 | RJ45,Cat6 |  | 个 | 1
13 | 空气终端 | 德标，带气维修 | TLV | 个 | 1
14 | 氧气终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
17 | 负压终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
19 | 插座 | 220V,10A |  | 个 | 1
20 | 网插 | RJ45,Cat6 |  | 个 | 1
21 | 正压气路软管 | PVC材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
22 | 器械空气气路软管 | PVC材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
23 | 负压气路软管 | PVC材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
25 | 空气终端 | 德标，带气维修 | 德尔格 | 个 | 1
26 | 氧气终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
27 | 氮气终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
28 | 二氧化碳终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
29 | 负压终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
30 | 麻醉废气终端 | 自封式，射流式 |  | 个 | 1
31 | 插座 | 220V,10A |  | 个 | 1
32 | 网插 | RJ45,Cat6 |  | 个 | 1
33 | 正压气路软管 | EPDM材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
34 | 器械空气气路软管 | EPDM材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
35 | 负压气路软管 | EPDM材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
36 | 麻醉废气气路软管 | EPDM材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
37 | 空气终端 | 德标，带气维修 | MAQUET | 个 | 1
38 | 氧气终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
39 | 氮气终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
40 | 二氧化碳终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
41 | 负压终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
42 | 麻醉废气终端 | 自封式 |  | 个 | 1
43 | 插座 | 220V,10A |  | 个 | 1
44 | 网插 | RJ45,Cat6 |  | 个 | 1
45 | 正压气路软管 | TPU材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
46 | 器械空气气路软管 | TPU材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
47 | 负压气路软管 | TPU材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
48 | 麻醉废气气路软管 | TPU材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
49 | 空气终端 | 德标，带气维修 | 沃伦韦尔 | 个 | 1
50 | 氧气终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
52 | 二氧化碳终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
53 | 负压终端 | 德标，带气维修 |  | 个 | 1
55 | 插座 | 220V,10A |  | 个 | 1
56 | 网插 | RJ45,Cat6 |  | 个 | 1
57 | 正压气路软管 | PVC材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
58 | 器械空气气路软管 | PVC材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
59 | 负压气路软管 | PVC材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
61 | 空气终端 | 英标，带气维修 | 创孚 | 个 | 1
62 | 氧气终端 | 英标，带气维修 |  | 个 | 1
63 | 氮气终端 | 英标，带气维修 |  | 个 | 1
64 | 负压终端 | 英标，带气维修 |  | 个 | 1
65 | 二氧化碳终端 | 英标，带气维修 |  | 个 | 1
66 | 插座 | 220V,10A |  | 个 | 1
67 | 麻醉废气终端 | 自封式，射流式 |  | 个 | 1
68 | 正压气路软管 | PVC材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
69 | 器械空气气路软管 | PVC材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
70 | 负压气路软管 | PVC材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
71 | 麻醉废气气路软管 | PVC材料，工作温度：-10~40°C，工作压力1.4MPa |  | 条 | 1
72 | 网插 | RJ45,Cat6 |  | 个 | 1
合计金额
备注： 1、所有报价为三包费用（包工、包料、包安装调试好）； 2、主材价及其它一切辅材及相关费用（含税）包含此次施工报价中； 3、质保期12个月。