## Sheet1
医学综合楼13楼儿科三区护理呼叫设备安装工程清单
序号 | 项目名称 | 项目特征说明 | 单位 | 数量 | 品牌 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 10寸床头呼叫屏+呼叫器 | 1.名称:10寸床头呼叫屏+呼叫器 2.参数:工业级嵌入式系统主机;10寸电容屏,支持多点触摸;CPU:不低于四核ARMCortexA55，1.4GHZ，GPU：不低于2核Mali400；内存：不低于1GB；外存储：不低于8GB EMMC；10/100M以太网；外置呼叫键、增援键；支持非标POE供电 3.其他详见设计图纸 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 25 | 神州视翰、来邦、群创 |  |  | 报价的护理呼叫系统需适配兼容于大楼在用的护理呼叫系统
2 | 护士站一体机 | 1.名称:护士站一体机 2.参数:10寸液晶屏，触摸屏，电容触摸屏（至少满足5点触摸）语音标准话机听筒;分辨率1280×800;接口RJ45;摄像机不低于500万像素;操作系统不低于Android5.0 3.其他详见设计图纸 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1 | 神州视翰、来邦、群创
3 | 护士站一体机分机+定制支架 | 1.名称:护士站一体机分机+定制支架 2.参数:10寸液晶屏，触摸屏，电容触摸屏（至少满足5点触摸）语音标准话机听筒;分辨率1280×800;接口RJ45;摄像机不低于500万像素;操作系统不低于Android5.0 3.其他详见设计图纸 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 2 | 神州视翰、来邦、群创
4 | 护士智慧看板（护理信息显示屏） | 1.名称:护士智慧看板 2.参数:采用55英寸液晶网络一体机，呈现病区患者一览表，护士交接班信息，医生交接班信息，与呼叫系统联动显示当前呼叫患者，放置在护士站，作为护理信息显示；CPU：不低于Cortex-17四核，GPU不低于4核Mali760；内存：不低于2GB；外存储：不低于eMMC8G；系统：不低于Android5.1；尺寸：约55英寸；屏显比例：16：9；分辨率：不低于1920*1080；亮度：不低于350cd/m²；视角：U/D/R/L(CR＞10)：89/89/89/89；视频需支持接口：HDMIIN；音频需支持接口：EarOut，数据需支持接口：USB3.0*2/SD卡；通信需支持接口：10/100Mbps；音频格式需支持：MP3/WMA/AAC/OGG；高清视频格式需支持:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM；图片格式需支持：JPEG/BMP/PNG；整机额定功率：≤135W；待机功率：≤1W；尺寸：1239.6*713.9*70.2mm；声音输出：8Ω/8W。 3.其他详见设计图纸 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1 | 神州视翰、来邦、群创
5 | 网络中控器 | 1.名称:网络中控器 2.参数:配置12V1A电源适配器，4路非标POE网络接口（RJ45网口，10/100M网络），2路网络输出（RJ45网口，10/100M网络），1路卫生间呼叫信号输入（2p2.54连接器座），1路门灯输出（RJ45网口），1路调试串口接口（内藏），1路单片机程序下载接口（内藏）适用于7寸床头呼叫终端配套使用，外观尺寸：160mm*85mm*29.6m。 3.其他详见设计图纸 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 25 | 神州视翰、来邦、群创
6 | 本地供电单元 | 1.名称:本地供电单元 2.参数:主要给网络中控器供电且提供保护；保护：支持过压保护、过温保护、过流保护、短路保护；输入：220VAC±20％,50HZ，输出：12V24W;12V36W;24V24W;24V36W可选；过热保护：模块表面温度在80°C（±4°C），进入过热保护；待机功率＜0.5W；额定功率＜1.5W；须采用86盒形式外置安装，须彻底解决电源适配器隐藏式安装的安全隐患和维修不便等问题。 3.其他详见设计图纸 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 25 | 神州视翰、来邦、群创
7 | 设备箱（防水） | 1.名称:设备箱（防水） 2.规格:300×200×150mm 3.其他详见设计图纸 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 25 | /
8 | 对讲系统软件-护士智慧看板 | 1.名称:对讲系统软件-护士智慧看板 2.功能:病区信息发布系统-病房一览表、护士交接班等信息、含系统功能调试。 3.其他详见设计图纸 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 1 | 神州视翰、来邦、群创
9 | 电子床头卡软件 | 1.名称:电子床头卡软件 2.功能:按照床位号、患者姓名、科室名称、入院时间、责任医生、责任护士等模式显示，具备输液预警提醒功能，具备呼叫对讲功能、含系统功能调试。 3.其他详见设计图纸 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 25 | 神州视翰、来邦、群创
10 | 信息显示终端软件 | 1.名称:信息显示终端软件 2.功能:安装在各个尺寸一体机上，主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能 3.其他详见设计图纸 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 9 | 神州视翰、来邦、群创
11 | 配管 PVC20mm | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20mm 4.配置形式:暗配(审核调整为综合考虑） | m | 220 | 联塑、宏际、文兴
12 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:镀锌线槽 3.规格:100*100*1.5mm | m | 120 | /
13 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类四对非屏蔽双绞线 2.参数:带宽:0-250MHz;导体直径:23AWG裸铜导体;结构:中间十字填充骨架，非屏蔽实芯双绞线;护套:符合燃烧性能为B1级;护套直径:不大于6.2mm;符合标准:ISO/IEC11801ClassE以及ANSI/TIA568CCategory6 3.配线形式:穿管、槽敷设 3.其他详见设计图纸 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 米 | 2430 | 耐克森、美国西蒙、康普
14 | 配线 RVV-3×1.0mm2 | 1.名称:配线（阻燃性能满足B1级标准） 2.型号、规格:RVV-3×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | 米 | 600 | 华亿、华亿、天诚
15 | CAT6非屏蔽跳线 | 1.名称:CAT6非屏蔽跳线 2.长度:3米、原厂跳线 3.其他详见设计图纸 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 条 | 17 | 耐克森、美国西蒙、康普
16 | 24口CAT6非屏蔽配线架 | 1.名称:24口CAT6非屏蔽配线架 2.规格:含模块化配线架、CAT6非屏蔽模块、标签等 3.其他详见设计图纸 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1 | 耐克森、美国西蒙、康普
17 | 理线器 24口、1U | 1.名称:理线器 2.规格:24口、1U 3.其他详见设计图纸 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1 | 耐克森、美国西蒙、康普
18 | 单口护理呼叫信息插座 | 1.名称:单口护理呼叫信息插座 2.配置:六类非屏蔽模块×1 3.型号规格:六类非屏蔽模块 3.其他详见设计图纸 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 4 | 耐克森、美国西蒙、康普
19 | 天花拆除及修复 | 1.名称:天花拆除及修复 2.材质:铝扣天花（密封防尘防水） | 处 | 16 | /
20 | 交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:POE网络交换机千兆24口 | 个 | 2 | 神州视翰、来邦、群创
21 | 交换机机柜 | 1.名称:交换机机柜 2.规格:交换机机柜9U | 个 | 1 | 神州视翰、来邦、群创
22 | 其他相关费用 | 设备厂家配合费、协议及设备对接配合费等 | 项 | 1 | /
合计