**产床参数及配置要求**

**一、参数要求**

一、一般规格和要求：

1. 多功能产床：能做孕产妇分娩时的接产床，又可用作产前或产后的休息床，可快速变换体位满足多种需求；

2. 支持自由体位分娩：能根据孕产妇自身的需要调整到安全、舒适的体位，还可满足接产人员操作需要调整所需位置；

3. 支持侧面扶手杆快速安装、拆除，方便孕妇侧卧位用力；

4. 备用电池：备用电池维持所有电动功能。产床未接通电源时，产床控制键也能继续工作，方便在紧急运送孕产妇时进行位置调整和控制；

二、主要技术参数：

1. 动力系统：采用电动控制完成产床各体位调节，包括床面升降、坐板及背板倾斜。

2. 产床床垫要求防水抗污、防静电。床垫与床板不必借用工具而方便分离，以方便清洁整理。

3. 产床尺寸：总长度≥2000mm，宽度≥1000mm；

4. 产床最大负载≥210Kg

三、重要性能规格要求：

1. 根据产妇分娩体位，助产把手可快速调整多种角度；

2. 具备心肺复苏CPR紧急释放功能；

3. 置脚板（脚垫）技术性能及参数：

▲3.1 助产接生时，无需拆除，置脚板（脚垫）可被快速隐藏于坐板底部；

▲3.2 置脚板（脚垫）水平方向旋转角度范围：包含0~90°（0°，60°和90°三档）;

▲3.3 置脚板（脚垫）倾斜角度调节范围：包含0~25°；

3.4. 置脚板（脚垫）高度调节范围：包含 0-200mm;

▲3.5. 落板后置脚板（脚垫）负载：≥135Kg;

4.脚支架技术性能:

4.1. 腿托和脚蹬合二为一，可被快速拆除，方便助产接生；

4.2. 关节位设计，方便快速调节角度；

4.3. 最大负载≥50Kg;

▲4.4. 角度调节范围：

垂直角度调节（纵向／前后）：包含 -90°～+45°；水平角度调节：包含 -16°～+48°

5.控制手柄可调节产床高度、背板（背部件）及坐板（坐垫）的角度，参数如下：

5.1. 产床高度调节范围：包含 600~850mm;

▲5.2. 产床高度调节方式：垂直升降；

▲5.3. 坐板调节角度范围：包含 0~20°；

▲5.4. 背板调节角度范围：包含 -10°~+70°；

**二、配置要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **主要配置** | **数量** |
| 产床主体 | 1套 |
| 侧卧位扶手杆 | 2个 |
| 脚支架 | 2个 |
| 背垫-坐垫 | 1个 |
| 置脚垫 | 1个 |
| 助产把手 | 2个 |
| 控制手柄 | 1个 |
| 可调整式枕头 | 1个 |
| 旋转式产盆 | 1个 |
| 可移动污物桶 | 1个 |
| 手术凳 | 1个 |
| 移动餐桌 | 1个 |

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、 需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）