低温保存箱

一、参数要求：

包1（2台）：预算2.4万/套

1、温度范围-20°C～-40°C可调节；立式，有效容积≥530L。外部尺寸（mm）≤940*845*1880mm，内部尺寸≥700*620*1230mm。

2、微电脑控制，LED显示箱内温度，显示精度≤0.1℃；

3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警等；

4、具有≥3种报警方式：包含声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口；

5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

6、后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度≥24小时；

7、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求；

8、采用碳氢压缩机;

9、双门结构，嵌入式双密封条，密封保温效果好；

10、搁架间距上下可调；

11、具有≥2个测试孔；

12、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

13、可选配圆盘式温度记录仪，USB接口，打印机，RS485或WIFI模块。

包2（1台）：预算2万/套

1、有效容积≥530L，温度范围-10°C～-30°C可调节；外部尺寸（mm）≤940*845*1880mm，内部尺寸≥700*620*1230mm。

2、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度≤0.1℃；

3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警等；

4、具有≥4种报警方式：包含声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

7、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求；

8、采用碳氢高效压缩机;

9、双门结构，嵌入式双密封条，密封保温效果好；

10、搁架间距上下可调；

11、具有≥2个测试孔；

12、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

13、可选配圆盘式温度记录仪，RS485或USB接口或USB接口+打印机其一;

14、整机输入功率≤300W，耗电量低至3.5Kwh/24h。

15、稳定运行噪音≤40分贝。

二、配置要求/套:

主机1台、搁架≥3个、说明书1份、合格证1份。

三、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）