一、参数

1.设备用途：配合一次性冷冻消融针使用，用于实体肿瘤患者进行冷冻消融治疗，还可以经支气管对患者肺部肿瘤进行冷冻消融治疗。

2性能指标

1）耐压要求：设备可承受压力≥3200psi

2）测温范围以及精度：测温范围为-195.8~60℃或更广范围，精度±5℃

3）负压性能：设备内含真空泵，真空度＜0.1kPa

4）复温性能：采用直流电加热复温方式，电压≤24VDC，输出功率≤14W；

5）工作噪声：≤65db(A)

6）工作气源：氮气、氩气或氮氩混合气体，满瓶压力14.5±0.5MPa，气体纯度为99.999%

3控制系统

1）触控屏显示和控制，触摸屏显示屏≥15.6吋，可以 360︒自由旋转；

2）至少含1个消融针接口、1个测温接口、1个真空接口

3）显示界面包含试针、固定、冷冻、冷冻功率调节、复温、结束触控按钮；

4）具备流程化引导操作，按系统自检→压力自检→开启真空泵→消融针一次性识别→试针的流程进行引导操作。

5）设备可自动识别压力异常、管路堵塞、真空度异常、消融针异常等故障

6）设备可自定义冷冻时间、复温时间、循环次数等参数，可按设置参数自动执行冷冻-复温循环

7）急停开关：设备运行过程中按下急停开关后，会关闭控制系统的电源，并停止试针\冷冻\复温等功能。待故障排除后，顺时针旋转急停开关使之弹出，设备可恢复至初始状态。

8）数据记录系统：设备包含数据记录系统，完整记录设备运行参数（温度、压力等）、气体管路运行参数（温度、压力等）、消融针识别码、针头温度、开启或关闭试针\固定\冷冻\复温\解锁的时间、冷冻功率等信息，记录数据自动备份，存储的数据采用加密存储方式，不存在网络安全风险。

9）气体输送系统：内置气体干燥过滤器和安全泄压阀，冷冻工作压力小于1600psi，复温工作压力小于200psi

4一次性冷冻消融针

1）包含经皮穿刺和经支气管两种介入路径的冷冻消融针，均可配合冷冻治疗设备使用

2）一次性冷冻消融针（经皮）可经皮治疗全身实体肿瘤，一次性冷冻消融针（经支气管）可经支气管治疗周围型肺部肿瘤

3）针头温度范围	-170℃至-130℃

4）测温位置	针尖靶区内部自带测温电偶，实时监测肿瘤中心温度

5）消融针规格：至少包含一次性冷冻消融针（经皮）直径包含1.5\2.5\3.5mm三种规格，每种直径均对应有5-30mm区间至少2种有效冷冻区长度，手柄形状包含直型(180℃）和弯型(90℃）两种，针尖形状包含尖型和圆型（钝头）两种规格

6）一次性冷冻消融针（经支气管）导管直径至少包含1.9和2.2mm两种规格，1.9mm规格兼容2.0mm工作通道的支气管镜，导管长度不低于1000mm，针头长度包含8和12mm两种规格，针尖形状包含尖型和圆型（钝头）两种规格

7）复温性能：采用电加热复温，消融针复温过程，针内部温度上限为60℃

8）真空隔热：消融针导管内置真空隔热层，避免冻伤正常组织

9）一次性冷冻消融针耗材价格≤29000元/套

二、配置清单

1.冷冻治疗设备主机：1台

2.电源线：1根

3.气瓶阀组件：2套

4.扫码枪：1个

5.扳手：2把

6.螺丝刀：2把

7.通头：1个

8.配件箱：2个

三、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。