流式细胞仪技术参数

1、激光器:全固体激光器，以确保在长时间工作状态下激光器保持稳定的高性能

- 灵敏度: FITC <200 MESF; PE <100 MESF；

3、荧光通道：红光通道:APC,APC-Cy7；蓝光通道：FITC, PE,PerCP,PE-Cy7。

4、采样速度:不低于30000颗粒/秒

5、携带污染率: <0.5%

6、绝对计数：采用体积法绝对计数，精确度高（CV<3%），准确性好（±3%）无需配套绝对计数管

7、上样方式：全自动定量泵上样，支持EP管，96孔板，流式管三种上样方式；鞘液流速	10-60uL/min，样本测量速度任意设置.

8、样本流速：分别为低速、中速和高速。也允许手动连续调节样本流速。

9、外形尺寸等，小巧，空间占用小

10、标配自动加样器：兼容各种上样管，实现40管及96孔板的高速上样，满足客户高通量检测需求

11、最小上样体积：小于10ul

12、可支持中、英文操作界面和软件

★13、仪器及配套试剂具有国家食品药品监督管理局注册证并有医疗器械注册证。

14、有淋巴细胞分群、细胞因子（具备二类校准品、质控品）、PD1、颗粒酶穿孔素、免疫活化早期指标试剂等相关试剂盒，且与仪器制造商为同一厂家。

15、有流式细胞仪前处理机，且与仪器制造商为同一厂家，流式细胞仪前处理机最大同时处理120个测试。具备试剂冷藏室，兼容CD（淋巴细胞亚群）和CK（细胞因子）两个项目同时开展。

配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 1 | 台 |
| 2 | 流式细胞仪配件 | 1 | 套 |
| 3 | 操作软件 | 1 | 套 |
| 4 | 仪器说明书 | 1 | 本 |
| 5 | 操作手册 | 1 | 套 |
| 6 | 维修保养手册 | 1 | 套 |
| 7 | 安装手册 | 1 | 套 |
| 8 | 维修专用工具 | 1 | 套 |

商务条款

保修期限：3年

付款方式：到货验收合格后，付款100%

交付时间：接甲方通知后7个工作日内完成货物交付

交付地点：中山大学附属第一医院