技术参数

★提供所投产品的中华人民共和国医疗器械注册证

1.运行环境

1.1 适用工作电压：100-240V；频率：50/60HZ；电源插头：应符合国标；

1.2 运行所需环境温度和相对湿度范围：能够满足在实验室19℃～25℃和20%～80%湿度环境条件下正常运行。

2.技术规格

2.1测序仪界面：触摸屏控制，中英文界面，≥19.5寸。

2.2测序仪控制软件：可实现中英文双语控制系统切换。

2.3光学系统：能识别的间距≤800纳米。有四通道光路识别。

2.4测序芯片可常温储存及使用，无需液态介质储存及使用。

2.5 通量：单次运行最高可产出≥640G碱基的序列信息。

2.6 序列数目：单张芯片单次运行最高可生成≥1200M reads，双芯片模式单次运行生成≥2400M reads，数据≥640G

2.7 平台：配置双芯片平台，且可搭配选择2种规格测序芯片。

2.8 序列读长：SE50、SE100、PE50、PE100、PE150 bp、SE400可选。

2.9 样本标签序列≥9个碱基（bp），可提高样本识别的精确度。

2.10可连续读取12个以上（如AAAAAAAAA）单个重复碱基序列信息；

2.11 芯片：本机单次可同时运行≥2张芯片，可灵活满足不同的应用；单张芯片有4个独立的流道（lane），至少可同时运行≥4种不同的检测样本（文库）；采用规则阵列技术，具有密度大，避免荧光信号交叉影响。

2.12 测序应用：两张芯片可由不同程序控制，同时可独立运行≥8种测序应用。

2.13 运行时间：从文库加载到测序完成最快周期可达12小时内。(基于SE35)

2.14测序过程中无需PCR环节。

2.15准确率：数据质量：使用标准文库PE100 ≥85%，PE150 ≥80% 数据高于Q30。

2.16检测模式：可提供一键测序模式。

2.17信息分析：自动本地化完成信息分析，分析结束后直接输出检测报告。

2.18信息分析：测序的同时能进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列。

4．基本配置要求

4.1基因测序仪主机：1台

4.2仪器操作手册：中文1套

4.3配套仪器控制软件：1套

4.4提供仪器维护的有关资料：1套

4.5必须的附件、配件及专用工具：1套

商务条款

保修期限：3年

付款方式：到货验收合格后，付款100%

交付时间：接甲方通知后7个工作日内完成货物交付

交付地点：中山大学附属第一医院