动物心电图分析系统（1台）
一、采购需求：

1、主机参数

主机采用抗干扰电源一体化，保证其抗干扰性能及准确度
▲仪器具有≥4个生物信号采集通道，所有通道均为多功能全程控隔离型放大器

▲每一通道的放大器均可作生物电放大器、血压放大器、桥式放大器使用，还可作肺量计、温度计等
用16位A/D转换芯片，单通道硬件最高采样率≥1000KHz。硬件最低采样率≤0.01Hz。四通道连续采样时最高采样频率≥200kHz，且实时采样的过程中可以根据需要来改变采样率
扫描速度：0.05ms/div-3200s/div或更广
放大器输入电阻≥100MΩ（双端输入）及≥50MΩ（单端输入）、共模抑制比≥100dB、噪音≤±1μＶ(RMS)或≤±3μＶ（P-P)

频响：覆盖DC-20kHz频段、输入范围：支持5μＶ- 500mV信号输入
灵敏度：
a)生物电模式：20uV/div-500mV/div 
b)血压模式：3.6-360(mmHg/div)、0.36-180(mmHg/div)(高灵敏度换能器)

交、直流具有相同的增益：量程500mv、200mv、100mv、50mv、20mv、10mv、5mv、2mv、1mv、500uV、200uV、100uV、50uV、20uV、10uV等档可调；可直接输入10V电信号而放大器不饱和

▲设备配备硬件低通滤波功能，滤波档位至少包含：0.3Hz、3Hz、10Hz、30Hz、100Hz、500Hz、1kHz、3kHz、10kHz、关闭档（直通 20kHz）；硬件滤波阶数不低于 5 阶。

设备硬件时间常数可设置档位应包含：0.001s、0.002s、0.02s、0.2s、1s、5s、DC 直流量程档位。

▲具有刺激功能，刺激模式包含：单刺激、串单刺激、连续单刺激、双刺激、串双刺激、连续双刺激、定时刺激、强度递增刺激、频率递增刺激、波宽递增刺激、强间隔递增刺激、自动串双刺激等

刺激强度：最大负载电流：≥100 mA，输出电压≤50V，具备正电流、负电流输出方式

数字滤波模式：
1）滤波参数可调的高通、低通、带通、带阻
2）有阶数可调的零相移数字滤波。
软件参数
▲设备配套软件支持1～16个显示通道自由自定义设置，其中5～16通道可用于数据分析；支持多台设备灵活组合拓展，可拼接组建为8～16通道记录采集系统；软件需适配独立8通道、16通道采集记录工作模式，满足不同通道数量的检测使用需求。

▲包含生理、药理、病理生理实验项目，实验项目数≥50个；并可根据需要自行无线扩展实验项目（自定义参数）。具有灵活的量纲转换功能，由数据库对各类实验的零位、量纲转换比例、实验参数等各类参数进行存储，并可调用修改

支持波形数据导出功能，可被Matlab，Spss，Sas等软件打开。可定制开放数据接口，对软件进行二次开发。可根据需要自行编写软件对实验波形数据进行采集，记录，分析

具有数据分析功能：积分、微分、频率直方图、序列/非序列密度直方图和二维和三维频谱分析等

▲软件集成专用药理分析工具箱，集成多种药理分析工具，如：PA2的计算，使用Bliss法完成的LD50计算，t检验计算.回归分析等。具备心电自动统计分析功能。具备心率变异性（HRV）分析功能。具备心肌细胞动作电位、LTP、脑电、细胞及神经放电的专用测量分析功能。具备心电、血压、心室内压、脉搏、呼吸等动态自动测量功能。作定量的呼吸流量测量及呼吸力学指标测定功能、并可做运动肺通气测量。

数据结果导出、导入、备份、保存功能和数据断电恢复功能。数据测量结果能够以数据浮动板或通道内显示方式显示。软件具备波形声音回放功能，将实验波形以音频的格式播放。（如减压神经放电，心音，耳蜗微音器电位等实验的声音还原）

Windows传统软件界面，支持XP、WIN7/8/10操作系统。

配备软件工作站1套：CPU:i7，13代，或更优；内存：DDR5，4800，16G以上；硬盘：≥500G；
生物电测量分析参数

灵敏度：20uV/div-500mV/div
配套ECG单导联心电电缆，可测定大小鼠等实验动物的I、II导联、肢体导联等心电导联
▲具备心电自动统计分析功能、心率变异性分析功能、呼吸力学分析功能、呼吸流量定量测量及肺功能测量功能和脑电图分析功能等

并具备实时的在线心电图全自动分析功能，统计结果包括：P波振幅、R波振幅、T波振幅、P-R间期、Q-R-S间期、Q-T间期、ST偏移量。心率（RR间期)-时间曲线图等多种自动分析功能，独有的心率变异性分析

专用的放电统计可对肌电等生理参数做出多样的直方图、时间曲线图等统计。

血压测量参数
液压有创式实时监测动脉血压和心率等参数

灵敏度：3.6-360(mmHg/div)、0.36-180(mmHg/div)(高灵敏度换能器)

血压测量范围：0-300mmHg，精确度±5mmHg，心率检测范围10-600bpm

▲包含数据测量功能：包括移动测量、两点测量、区间测量、实时测量等，可测量波形上的最大值、最小值、峰—峰值、平均值、斜率、周期、频率等参数。
肌张力测量参数
配置量程50g的高灵敏度、高精度、低漂移张力检测传感器，设备检测精度高、稳定性强、数据漂移量低，可满足高精度科研检测场景使用需求。

所有传感器出厂前统一完成标定校准，保证传感器灵敏度参数一致，具备通用互换性，设备使用过程中可随意替换同规格传感器。

在使用中不需二次定标，可直接与生理记录及分析处理系统连接使用
主要用于测量张力，呼吸等生理信号

▲软件支持单位换算，可通过软件记录和分析肌张力变化，支持移动测量、两点测量、区间测量、实时测量等，可测量波形上的最大值、最小值、峰—峰值、平均值、斜率、周期、频率等参数。
二、单台配置清单：

1、
主机 1台

2、
生物信号采集处理系统分析软件 1套

3、
USB2.0 信号线配件 1根

4、
屏蔽保护生物电信号输入线 2根

5、
刺激输出线 1根

6、
记滴输入线 1根

7、
三通 1个

8、
静脉测压管 1根

9、
血压传感器(-10~40kPa)定标型换能器 1个

10、肌张力传感器（0~50g) 定标型换能器 1个

11、说明书 1份

12、保修卡 1份

13、软件工作站 1套

二、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

三、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

