卡式蒸汽灭菌器采购需求
一、技术参数
1卡式蒸汽灭菌器
1.1.非包裏灭菌全过程时间10-12分钟，适用于多科室器械的连台手术和应急灭菌。
1.2.操作筒便，系统运行情况显示于屏幕，可以随时安全地中断灭菌程序。
1.3.具备自我检测系统，一旦在运行过程中出现问题，系统可自动中止运作。
1.4.适用于含腔和实心器械灭菌，可以进行非包裹灭菌。
1.5.主要性能指标：
1.5.1.灭菌温度：120℃-135℃。
1.5.2.灭菌容积：≥5升。
1.5.3.水箱容积：≥3.4升。
1.5.4.水源：超纯水.去离子水.实验室用水.蒸馏水.纯净水 。
1.5.5.大气压力范围：70.0kPa~106.0kPa。
1.5.6.环境温度范围：5℃~40℃。
1.5.7.安全阀整定压力:≤0.25MPa。
1.5.8.设备工作介质：水蒸汽。
1.5.9.工作方式：间歇运行（≤6周期/小时）。
1.6、具备医疗器械注册证。
2配套封口机
2.1. ≥4.3寸彩色液晶屏显示，轻触式按键，内置时钟和参数自动存储功能。
2.2. 微电脑智能控制，温控精度±1%，工作温度：60~220℃任意设置。
2.3. 升温时间：从室温升温到180℃，≤40S。
2.4. 可适应纸塑袋、纸塑立体袋、纸制袋的封口需要。
2.5. 封口速度：≥10m/min。
2.6. 封纹宽度≥12mm。
2.7. 封口留边0~35mm可调。
2.8. 有辅助降温设置。
2.9. 具有故障自动报警指示。
二、配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	主机
	1

	2
	灭菌卡匣
	与机型匹配

	3
	物品篮筐
	与机型匹配

	4
	废水桶
	1

	5
	排水管
	与机型匹配

	6
	打印纸
	1

	7
	熔断器
	2

	8
	封口机
	1台

	9
	电源线
	1条

	10
	导向板
	1个

	11
	色  带
	1套

	12
	保险丝
	2个

	13
	封口样品袋
	1份

	14
	封口测试卡
	10张

	15
	测试卡说明
	10张


三、服务要求
1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3.提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
四、商务要求
1.时间要求：中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付，并在到货后15天内完成安装调试。
2.地点要求：交货地点院方指定地点。
3.包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全，运输费用由供应商承担。
