台式培养箱采购需求

一、技术要求

1.电击防护类型（根据IEC 60601-1分类）： 1类设备；电击防护等级： B型；防止固体和水进入造成有害影响的保护等级：IP31

2.外观尺寸：≤405 mm宽 x 190 mm高 x 265 mm深;

3.供气类型：预混合气体类型。

4.供气压力： 150 kPa ± 15 kPa。

5.气体流速能力：每室气体流速正常范围15 ml/min至25 ml/min，流速增量要求5 ml/min。

6.气体流速精确度：每室流量（正常流量）±15%，每室流量（净化）±18 ml/min

7.培养室温度能力：在+20°C至+28°C环境温度范围时，35.0°C至40.0°C，按0.1°C

增量。环境温度范围为+18°C至+32°C区间，箱内设定值均能保持37°C。

8.培养室温度精确度：校准点±0.2°C

9.培养箱串连方式：自带出气口，可直接与其他培养箱串联

10.监控：培养箱自带监控软件，可同时监控至少十台设备，监控气体流速、温度、湿度。

11.加热方式：培养箱底板与上盖同时加热，底板采用热传导方式加热

12.湿化方式：依靠独立无菌一次性湿化瓶对进气进行加湿与过滤

13.每个培养舱有可视化且可单独控制温度和气流的面板，位于培养箱正面

二、单台配置：主机1台、气体连接管1条、针头过滤器2个

三、商务需求：

1．保修期3年，至验收合格算起；

2．货期：接到送货通知后30个自然日内完成。

3．数量：2台