台式蒸汽灭菌器采购需求

一、技术参数

1台式蒸汽灭菌器

- 具备医疗器械注册证。

- 灭菌器械范围：适用眼科手术器械、内窥镜、骨科植入材料、套管类、多孔类及实体器械灭菌、以及纺织物品等可耐高温高湿的物品。

- 具有≥5个灭菌程序：包括但不限于134℃专业内窥镜程序、134℃特快程序、快速程序、121℃低温灭菌程序和朊病毒程序。

- 多功能控制面板: 液晶显示所有程序、时间、压力、温度。

- 门锁：自动锁与手动锁双重保障，并设置过压保护安全阀。

- 设备外接上下水，自动供水,自动排水，采用一次性用水，使用后所有废水全部自动由排水管即时排出。

- 预真空：三次脉动预真空可把锅内≥99%的空气抽出。

- 真空干燥：持续真空干燥。

- 腔体：≥60厘米。

- 有效内容积：≥29升。

- 托盘数量：≥3个。

- 自动蒸馏水水质检测：电子水质检测，时时检测, 并显示水质状况的电导率；出厂电导率报警设定：≥40报警, ≥65报警强制更换蒸馏水。

- 安全设置：自动检测故障，自动显示故障信息，自动报警误操作。

- 过热保护装置：蒸汽罐内外设有≥2个热敏器件,如有超温现象自动立即停止加热。

- 缺水保护装置：设有缺水保护探头。

- 连接功能：可连接外置打印机,打印存储数据及灭菌记录。

- 存档功能：可以储存≥40个物理检测报告（包括温度、压力、时间）。

- 最大灭菌压力：≥2.1bar。

2配套封口机

- ≥4.3寸彩色液晶屏显示，轻触式按键，内置时钟和参数自动存储功能。

- 微电脑智能控制，温控精度±1%，工作温度：60~220℃任意设置。

- 升温时间：从室温升温到180℃，≤40S。

- 可适应纸塑袋、纸塑立体袋、纸制袋的封口需要。

- 封口速度：≥10m/min。

- 封纹宽度≥12mm。

- 封口留边0~35mm可调。

- 有辅助降温设置。

- 具有故障自动报警指示。

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌器 | 1台 |
| 2 | 托盘支架 | 1个 |
| 3 | 托盘 | 3个 |
| 4 | 托盘手柄 | 1个 |
| 5 | 密封圈 | 1个 |
| 6 | 水管 | 1根 |
| 7 | 空气过滤器 | 1个 |
| 8 | 水桶 | 1个 |
| 9 | 工具包 | 1套 |
| 10 | 封口机 | 1台 |
| 11 | 电源线 | 1条 |
| 12 | 导向板 | 1个 |
| 13 | 色 带 | 1套 |
| 14 | 保险丝 | 2个 |
| 15 | 封口样品袋 | 1份 |
| 16 | 封口测试卡 | 10张 |
| 17 | 测试卡说明 | 10张 |

三、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1.时间要求：中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付，并在到货后15天内完成安装调试。

2.地点要求：交货地点院方指定地点。

3.包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全，运输费用由供应商承担。