台式蒸汽灭菌器采购需求
一、技术参数
1台式蒸汽灭菌器
1.1. 具备医疗器械注册证。
1.2. 灭菌器械范围：适用眼科手术器械、内窥镜、骨科植入材料、套管类、多孔类及实体器械灭菌、以及纺织物品等可耐高温高湿的物品。
1.3. 具有≥5个灭菌程序：包括但不限于134℃专业内窥镜程序、134℃特快程序、快速程序、121℃低温灭菌程序和朊病毒程序。
1.4. 多功能控制面板: 液晶显示所有程序、时间、压力、温度。
1.5. 门锁：自动锁与手动锁双重保障，并设置过压保护安全阀。
1.6. 设备外接上下水，自动供水,自动排水，采用一次性用水，使用后所有废水全部自动由排水管即时排出。
1.7. 预真空：三次脉动预真空可把锅内≥99%的空气抽出。
1.8. 真空干燥：持续真空干燥。
1.9. 腔体：≥60厘米。
1.10. 有效内容积：≥29升。
1.11. 托盘数量：≥3个。
1.12. 自动蒸馏水水质检测：电子水质检测，时时检测, 并显示水质状况的电导率；出厂电导率报警设定：≥40报警, ≥65报警强制更换蒸馏水。
1.13. 安全设置：自动检测故障，自动显示故障信息，自动报警误操作。
1.14. 过热保护装置：蒸汽罐内外设有≥2个热敏器件,如有超温现象自动立即停止加热。
1.15. 缺水保护装置：设有缺水保护探头。
1.16. 连接功能：可连接外置打印机,打印存储数据及灭菌记录。
1.17. 存档功能：可以储存≥40个物理检测报告（包括温度、压力、时间）。
1.18. 最大灭菌压力：≥2.1bar。 
2配套封口机
2.1. ≥4.3寸彩色液晶屏显示，轻触式按键，内置时钟和参数自动存储功能。
2.2. 微电脑智能控制，温控精度±1%，工作温度：60~220℃任意设置。
2.3. 升温时间：从室温升温到180℃，≤40S。
2.4. 可适应纸塑袋、纸塑立体袋、纸制袋的封口需要。
2.5. 封口速度：≥10m/min。
2.6. 封纹宽度≥12mm。
2.7. 封口留边0~35mm可调。
2.8. 有辅助降温设置。
2.9. 具有故障自动报警指示。
二、配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	灭菌器
	1台

	2
	托盘支架
	1个

	3
	托盘
	3个

	4
	托盘手柄
	1个

	5
	密封圈
	1个

	6
	水管
	1根

	7
	空气过滤器
	1个

	8
	水桶
	1个

	9
	工具包
	1套

	10
	封口机
	1台

	11
	电源线
	1条

	12
	导向板
	1个

	13
	色  带
	1套

	14
	保险丝
	2个

	15
	封口样品袋
	1份

	16
	封口测试卡
	10张

	17
	测试卡说明
	10张



三、服务要求
1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3.提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
四、商务要求
1.时间要求：中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付，并在到货后15天内完成安装调试。
2.地点要求：交货地点院方指定地点。
3.包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全，运输费用由供应商承担。
