1、 技术参数
1、 检测器寿命：5年，无检测次数/人次限值，无需定期更换。
2、 检测器标准：①根据《罗马共识：胃肠道疾病氢呼气试验的方法和指征》，固定式，数据稳定、可靠；气相色谱，代表甲烷和氢气呼气试验设备的“金标准”，用于ppm（百万分率）的分子分析。②根据《气体中微量氢的测定气相色谱方法（GB/T 8981-2008）》、《惰性气体中微量氢、氧、甲烷…的测定气相色谱法（GB/T 28124-2011）》、《气体分析惰性气体中微量氢、氧、甲烷...气相色谱法（GB/T 28124-2025）》，气相色谱是标准方法，并可用于医学领域。
3、 检测器安全：根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95 号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）、《危险化学品重大危险源辨识（GB 18218-2018）》、《氢气使用安全技术规程（GB 4962-2008）》、《纯氢、高纯氢和超纯氢（GB/T 3634.2-2011）》、《纯氮、高纯氮和超纯氮（GB/T8979-2008）》等，产品说明书和操作使用手册中不含热导检测器、氢焰检测器、氢气气源（高压钢瓶或发生器形式的≥99.999%高纯氢气）、氮气气源（高压钢瓶或发生器形式的≥99.999%高纯氮气）、纯氢氧化钾等易燃、易爆、易窒息、强腐蚀的组件或辅助设备。
4、 检测参数：至少可检测氢气（H2）和甲烷（CH4），无需额外购置对应参数的检测器/检测单元/检测模块。
5、 分辨率：氢气（H2）1ppm和甲烷（CH4）1ppm。
6、 测量范围：氢气（H2）0～500ppm和甲烷（CH4）0～500ppm。
7、 准确度（线性范围内）：氢气（H2）±2～3ppm或±线性满量程×5%和甲烷（CH4）±2～3ppm或±线性满量程×5%。
8、 重复性（相对标准偏差）：氢气（H2）5%和甲烷（CH4）5%。
9、 校正参数：非13碳/14碳标记的二氧化碳（CO2），用于修正检测参数。
10、 分辨率：非13碳/14碳标记的二氧化碳（CO2）0.1%。
11、 测量范围：非13碳/14碳标记的二氧化碳（CO2）0～6%。
12、 准确度（线性范围内）：非13碳/14碳标记的二氧化碳（CO2）±1%。
13、 重复性（相对标准偏差）：非13碳/14碳标记的二氧化碳（CO2）1%。
14、 采样方式：体检、临检在线采样，和居家离线采样。
15、 进样方式：自动和手动进样。
16、 分析方式：自动分析、上传和打印。
17、 自检方式：开机自检，自动和手动强化清扫。
18、 校准方式：标准气体校准、环境空气本底校准和多点校准。
19、 流量装置：内置流量控制装置。
20、 除尘装置：内置双重除尘装置。
21、 温控装置：内置温度控制装置。
22、 除湿装置：配置前后干燥装置。
23、 操作界面：全彩、触摸控制屏
24、 数据软件：专用、原版适配软件，支持个性化软件定制。
25、 数据管理：具备查询、备份、恢复等完整数据管理功能。
26、 数据通信：支持个性化数据传输协议，用于医院信息系统通信。
27、 适用范围：全人群适用，口鼻面罩和采气袋适用于婴幼儿、老年人，咬嘴和采气袋适用于成人。
28、 气样标准：根据《产品技术要求》，离线气样漏气率达万分之一以下、可保存15天。

二、配置清单：
1、 仪器主机1台 
2、 仪器主机电源线1条 
3、 呼出气体分析仪使用说明书1本 
4、 自动进样器1台 
5、 自动进样器电源线1条 
6、 样品进样口连接长软管1根 
7、 样品进样口前端短软管1根 
8、 自动进样器使用说明书1本 
9、 通信连接线2条 
10、 前置干燥管1个 
11、 前置变色干燥剂1瓶 
12、 后置干燥罐（含后置变色干燥剂）1罐 
13、 后置干燥罐连接软管1根 
14、 高浓度标准气瓶1瓶 
15、 低浓度标准气瓶1瓶 
16、 输送阀2个 
17、 注射器1个 
18、 鲁尔阀1个 
19、 读卡器1台 
20、 漏斗1个 
21、 镊子1个 
22、 海绵4个 
23、 软件光盘1张 
24、 合格证1张 
25、 保修卡1张 
26、 检测指南1张 
27、 工具文件包1个

三、服务要求
1、具有医疗器械注册证或备案凭证。
2、提供详细的产品使用说明书和操作指南。
3、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
4、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
5、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求
1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2、地点要求：交货地点院方指定地点。
[bookmark: _GoBack]3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料后向乙方支付100%货款。
4、所有款项均通过银行转账方式支付。
5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。  


