耳声阻抗测量仪

一、功能及技术要求：

1.具备自动/手动鼓室压测量 (包括筛查、诊断)。

2.具备听反射阈和听反射衰减测试,听反射潜伏期测试。

3.具备耳咽管功能测试(包括完整鼓膜、穿孔鼓膜)。

▲ 4.可做Y.B.G声导纳、声纳、声导测量（226 Hz；678 Hz；1000 Hz）。

5.可做双组分鼓室压、多频率鼓室压测量。

6具备.听反射潜伏期测试。

7.具备听反射敏感性测试。

▲ 8.声压测量范围：正常：≥-400daPa ～+200daPa；扩展：≥-600daPa ～+400daPa；极限：≥-800daPa～+600daPa。

9.强度范围：≥35-120 dB Hz。

▲ 10.听反射测试频率：包含250Hz、500Hz、1kHz、2 kHz、4 kHz、BBN、LBN、HBN等。

11.可自动设置检测次序和镫骨反射阈值查寻。

12.外接图文输出。

▲ 13.一体化≥12寸彩色触摸屏。

14.具备编程模式。

二、技术参数

测试系统:

▲ 1.探测音 225±2 Hz ( 85 dB SPL±1.5 dB )；680±2Hz ( 85 dB SPL ±3.0 dB )；1000±2 Hz ( 75 dB SPL ±3.0 dB )

2.精度： ±1%

3.谐波失真：<1%

4.声导纳测量范围 :225±2 Hz  (-7.0至+7.0mmho )

680±2Hz ( -21至+21mmho )

1000±2Hz ( -32至32mmho )

5.敏感度量程：自动量程至适宜范围 :225±2Hz ，680±2Hz，1000±2Hz

6.精度( 226Hz ) :

鼓室压测量模式 :226Hz探测音： 0.1mmho或5% ，二者取大值

听反射测量模式 : 226Hz探测音：0.2mmho或5% ，二者取大值

声压测量 ( 负荷容积 ≥0.2-7.0 ml )

7.范围 : 正常范围= +200至-400 dapa

宽范围  = +400至-600 dapa

8.精度 : 读数的 ±10% 或 ±10dapa，二者取大值（从0.5cc至5.0cc）

9.扫描速率 : 12.5，50.0和600/200 dapa /秒    >200dapa/秒

10.扫描精度 : 正常速率的±10%

最大极限 ( 0.5cc耦合腔 ) : -800 dapa和 +600 dapa

听反射测量

▲11.测试信号 :  250,500,1k,2k,4k,BBN,LBN,HBN,短声( 100毫秒脉冲 ),外部输入

12.频率精度 :+3%

13.谐波失真( THD ) : <5%(声学测量)

14.噪声信号 : (3 dB带宽)   低频带 :400-1600 Hz

高频带 :1600-4000 Hz

广域频带 :400-4000Hz

15.强度范围 :≥35至120 dB Hz

16.步长值 : 5 dB， 1 dB和2 dB

17.校准精度 :+3 dB

18.步长精度 :+0.5 dB

19.开/关比率 :最小70 dB

其他

20.配有中文联机软件，报告为PDF格式。

二、配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 诊断型声阻抗中耳分析仪 | 1套 |
| 探头组件 | 1套 |
| 信号对传插入式耳机 | 1套 |
| 电缆连接线 | 1套 |
| 标准耳塞套件 | 1套 |
| 电源线 | 1套 |
| 探头支架 | 1套 |
| 清洁布 | 1套 |
| 探头腕带 | 1套 |
| 探针清洁线 | 1套 |
| 备用胶管 | 1套 |
| 海绵耳塞 | 1套 |
| 测试腔 | 1套 |
| 说明书 | 1套 |

三、服务要求

1.提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）