小动物无创血压测量仪（1台）
一、技术需求：

1、测量通道数：≥6通道。
2、测量指标：包含心率、收缩压、舒张压、平均压等。

3、体重测量范围：18-1000克或更广。

4、血压测量范围：0-350mmHg或更广，心率测量范围：0-1000 bpm或更广。

▲5、测试主机内置动物恒温仓，恒温仓内具有白噪音，可以屏蔽外部噪音，减短动物适应时间。
▲6、加热方式：空调式整体气流加热，非加热板或加热圈的局部加热；温度设置范围：室温至50度或更广，精度：≤0 .1。
▲7、起始压力设置范围：55-350mmHg，终止压力设置范围：5-255mmHg。
8、具有漏气检测功能，具有压力校准功能。

9、检测原理：光电法检测脉搏。
10、尾压套内径：大鼠：≥13mm，小鼠：≤6mm。
▲11、控制方式：软件，触发方式：支持 USB 接口外部触发测量；设备具备专用信号接口，可稳定外接传感器及触发模块，通讯传输稳定、抗干扰能力强。
13、显示方式：软件实时同步显示参数测量值、鼠尾套压力波形和脉搏波形。

14、测量软件，可以免费升级，所有数据永久保存。

15、软件具有恒温仓温度设定、恒温仓实时温度图标，可实时观测恒温仓温度情况。

16、软件具有脉搏波预览功能，测试前通过脉搏波预览观察动物状态，方便判断开始测量时间。

▲17、软件支持多通道波形无需切换同屏同步显示，可同时展示脉搏波、鼠尾套压力波；波形具备横轴缩放、横轴拖动、纵轴缩放、纵轴拖动功能，便于波形细节观察与数据分析。
▲18、测试前可设置实验动物单，可设置动物组别、动物列表、测量次数，动物组别、动物列表、测量次数实时呈现在软件界面。支持实验组别设置不少于 11 组。
▲19、可选择连续测量模式和手动测量模式，具有接收脉搏波形、拒绝脉搏波形、重新测量点击图标；单次连续测量可设定不少于 10 次重复测量。
20、软件可定义测试对象生理状态和自适应脉冲刻度，可对心率偏高、偏低动物，血压偏高、偏低动物进行自定义选择，可选择开启或关闭脉冲刻度自适应。
21、具有测量结果自动评分功能，自动显示测量结果可信度。
▲22、脉冲信号增益强度支持不少于 4 级档位可调，可按需调节信号采集灵敏度。
23、配备软件工作站1套：CPU:i7；内存：DDR5，16G以上；硬盘：不小于500G。
二、单台配置清单：

1、
测试主机 ≥6台

2、
大鼠传感器 ≥6个

3、
大鼠固定器 ≥6套

4、
小鼠传感器 ≥6个

5、
小鼠固定器 ≥6套

6、
密封圈替换套件 ≥6套

7、
线缆 1套

8、
软件工作站 1套

二、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

三、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

本项目不要求医疗器械注册证。
