**参数要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 技术参数 | 消毒方法：高浓度臭氧半增压渗透 |
| 灭菌对数值：＞3.00 |
| 臭氧产量：≥4000mg/h |
| 消毒工作噪音；＜35dB |
| 臭氧平均泄露：≤0.01mg/m³ |
| 臭氧浓度：≥3000mg/ m³ |
| 性能参数 | 机器配有无油超静音双活塞真空泵 |
| 机器配有压力传感器、电磁阀、自动控制程序可实现一键自动消毒并监测消毒时间和袋内气体压力，无需人员逐步设定与操作 |
| 机身自带可收纳消毒袋和消毒管的收纳盒，与机身一体焊接而成，坚固耐用 |
| 臭氧发生器采用高纯氧化铝陶瓷介电材质，臭氧产量高，消毒能力强 |
| ▲微电脑程序和中文液晶屏幕可实时显示工作参数和故障提示 |
| 具有臭氧催化解析功能，催化解析装置外置，可实时检测还原装置是否有效，轻松更换 |
| 产品外壳采用金属薄板制造、脚轮采用医疗脚轮并可自锁 |
| 电气参数 | 输入功率：≤310W |
| 额定电压：AC 220V±10V；额定电流：1.4A |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** |
| 1 | 控制系统 | 1套 |
| 2 | 臭氧发生装置 | 1套 |
| 3 | 充气泵 | 1个 |
| 4 | 真空泵 | 1个 |
| 5 | 散热扇 | 1个 |
| 6 | 还原装置 | 1套 |
| 7 | 消毒罩 | 1个 |
| 8 | 消毒软管 | 2根 |
| 9 | 电源线 | 1根 |

**服务要求**

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

**商务要求**

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、 需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）