|  |
| --- |
| 外形：移动式 |
| 外型尺寸：（L×W×H）：≤400×400×1100（mm³） |
| 重量：≤30 kg |
| 臭氧浓度：＞1400mg/m³（袋内浓度） |
| 臭氧浓度：＞5000mg/m³（管口浓度） |
| 臭氧产量：＞5000mg/h |
| 机外臭氧泄漏量：＜0.003mg/m³ |
| 袋内臭氧残留量：＜0. 003mg/m³ |
| 噪声：＜50dB(A) |
| 消毒时间：1min～99min任选，带自动保存 |
| 流量：22L/min |
|  输出压力：＞0.01mpa |
| 消毒床位数量：1-2床 |
| 对消毒袋内床单上的自然菌杀灭对数值均≥1、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、黑曲霉菌、铜绿假单胞菌杀灭对数值≥3 |
| 微电脑程序控制，7寸彩色显示屏  |
| 具有消毒记录自动保存功能，带有打印机，可打印消毒记录； |
| 具备WiFi功能模块，实现与手机电脑互联控制； |
| 采用臭氧检测模块，自动检测机器工作中外界臭氧是否超标； |
| 高压可调模块，可控制臭氧产生浓度，合理配置消毒浓度； |
| 全金属外壳机身，防阻燃，采用医用专用静音脚轮； |
| 机身自带两个抽屉，便于放置床罩等配件； |
| 臭氧发生器具有超温监测、报警、停机保护功能； |
| 有臭氧解析装置； |

数量：床单位消毒机1台

商务要求：保修期5年，接到送货通知5个工作日内完成到货。

技术参数：