| 规格参数 | 外型尺寸：≤400×350×1000mm |
| --- | --- |
| 技术参数 | 消毒方法：高浓度臭氧半增压渗透 |
|  | 灭菌对数值：＞3.00（提供第三方权威机构检测报告） |
|  | 臭氧产量：≥4000mg/h（提供第三方权威机构检测报告） |
|  | 消毒工作噪音；＜35dB |
|  | 臭氧平均泄露：≤0.01mg/m³（提检测报告） |
|  | 臭氧浓度：≥3000mg/ m³（提检测报告） |
| 性能参数 | 机器配有无油双活塞真空泵 |
|  | 机器配有压力传感器、电磁阀、自动控制程序可实现一键自动消毒并监测消毒时间和袋内气体压力，无需人员逐步设定与操作 |
|  | 机身自带可收纳消毒袋和消毒管的收纳盒，与机身一体焊接而成 |
|  | 臭氧发生器采用高纯氧化铝陶瓷介电材质 |
|  | 微电脑程序和中文液晶屏幕可实时显示工作参数和故障提示▲ |
|  | 具有臭氧催化解析功能，催化解析装置外置，可实时检测还原装置是否有效▲ |
|  | 产品外壳采用金属薄板制造、脚轮采用医疗脚轮并可自锁 |
|  | 制造厂商资质：通过ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证 |
| 电气参数 | 输入功率：≤310W |
|  | 额定电压：AC 220V±10V；额定电流：1.4A |