参数要求：

★1）手持式血气分析仪；2）需适配在院试剂：血气生化多项测试卡片（国械注进20162401411）

1.测定原理：包含但不限于生物电极法，微流体技术。

2.电源:交、直流电源，并配有充电装置。

3.定标:可双重定标(电子定标和液体定标)。

4.测量参数Na、K、PH、PCO2、PO2、iCa、BUN、CK-MB、Glu、HCT、Lac、Crea、PT/InR、ACT、肌钙蛋白、钠脲肽等。

5.计算参数:包含但不限于总二氧化碳、血红蛋白等。

6.重量≤635克。

7.消耗品:除一次性检测用卡片外无其他消耗品。

8.测试片:低温保存保质期≥4个月。

9.可采用样品:包含但不限于动脉血、静脉血、毛细管血、脐带血、混合静脉血、体外循环血等。

10.适用于急诊检验,检测时间(全参数):≤120秒。

11.采样量(全参数)≤95ul。

12.最小样品量≤16u1。

13 .质控方式:包含高、中、低三级质控。

14.显示屏:液晶显示屏。

15.接口:RS232 或以太网接口。

16.具备自诊断程序。

17.存储检测数据数量≥5000组。

18.借助红外线扫描患者的基本信息。

19.电解质用全血检查，无需分离血浆或血清。

20.可进行肌钙蛋白、乳酸测定，简单方便，定量测试。

21.项目组合:具备≥8种以上项目组合方式，临床可根据疾病选择合适的组合。

22.手持式血液分析仪，单机可以独立操作，适合患者床边以及手术中灵活使用。

23.数据输出：支持对接数据管理系统，用于数据保存信息录入和结果打印，支持对接医院病历系统，支持调用或扫码录入患者身份信息，支持结果传输。

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）