采购需求

基本参数

1、电动综合手术床用于肾内科实行综合手术使用。

2、本手术台主要动作：台面升降、台面前后倾、台面左右倾采用电动装置，该装置由控制器、电动推杆等组成；头板、腿板、背板折转，由气弹簧控制操作；腰板上升机械控制；

3、台面板采用高强度并可透X光线的复合材料制成，满足医院临床需要。

4、床垫采用慢回弹海绵成型，舒适美观，均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点，可依据病人体温自然塑型，有效防止病人产生褥疮。

5、头腿板可拆卸，腿板可手动旋转外展、下折便于操作，更好满足手术体位需求，为医护人员提供更加灵活的手术空间；

6、手持操纵器，外形设计流畅，符合人体工学，握持舒适，采用24V直流电压，提供平稳精确的操作操作简便、安全可靠；

7、手术台选用医用级304不锈钢材质，表面经特殊亚光处理，更具现代感，清洁更方便；

8、高强度不锈钢底罩，抗压能力强，防腐蚀、易清洁；

9、手术台底座具有固定或移动功能，底部带有轮子，移动灵活，固定可靠；

10、台面配置内置腰桥，为胆、肾等手术提供方便；

11、电控部分主要由电源器、控制按钮盒等组成。

技术参数

| 台面长度 | 2000（±50）mm |
| --- | --- |
| 台面宽度 | 500（±50）mm |
| 台面高度 | 最低650(±20)---最高950(±20)mm（电动） |
| 床面前后倾角度 | 前倾≥15°、后倾≥20° |
| 床面左右倾角度 | 左倾≥20°、右倾≥20° |
| 背板折转角度 | 上折≥90°、下折≥15°（气弹簧） |
| 腿板折转角度 | 上折≥15°、下折≥90°轴式可展开180°可拆卸 |
| 头板 | 上折≥30° 头板下折>90 |
| 额定承重 | 180kg |
| 腰桥升降行程 | 120mm（±10） |

二、主要配置（单台）

标配

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）