手术显微镜（口腔）

一、技术参数

1.显微镜采用优等光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。

2.变角双目镜筒，角度调节范围0-190°;瞳距快速可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，瞳距连续无级调节，可显示瞳距数值，调节旋钮带消毒罩。

3.高眼点广角目镜，护眼杯高度可调，屈光补偿调节范围不小于±7D。

4.连续变倍，放大倍数至少覆盖1.8倍-18.8倍。

5.集成式变焦物镜，实际有效调焦行程290mm，焦距覆盖范围不小于F=190mm-480mm带防溅保护罩。左右手柄前端集成调焦旋钮一对，可用拇指单指快速便捷操作，并配有消毒罩。

6.LED照明系统，亮度连续线性可调，调光旋钮集成在主镜镜身上；色温5500K，显色指数CRI＞90，使用寿命不少于60000小时。

7.光斑大小四档快速可调，同时集成橙色和绿色滤片光斑，用于树脂充填以防止填充物固化，以及增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。

8.落地式支架，显微镜立柱高度1700mm，支架臂伸展范围≥1700mm。小横臂长度≥1000mm，小横臂臂宽不大于50mm，旋转角度：±150º，大横臂长度≥500mm，大小横臂连接处宽度不大于80mm,旋转角度：±350º；大横臂位于小横臂上方。

9.小横臂内配有下限位装置，可个性化设定镜身的最低限位，大大增加了临床的安全系数。

10.同轴旋转挂臂，镜身围绕旋转轴旋转时，光学中心与挂臂旋转轴一致，不同体位，视野范围不变，可以使医生体位更加舒适。

11.90°光学延长机构，增大镜身前后倾摆角度，让双目镜筒始终保持理想的人体工学位置前倾角度达45°，后倾达100°满足不同工作角度观察。

12.	钟摆系统，让镜身可以独自左右倾摆，无需调整双目镜筒的位置，在观察任意钟摆角度时能够始终保持良好体位。（非旋转环）

13.	4K影像模块，4K影像模块集成90°光学延长器；3840*2160/60P Ultra HD超高清影像实时输出，输出影像颜色真实、细腻；快速拍照/录像，手柄部位集成影像采集按钮以控制图像冻结和录像，动/静态影像可直接存储于U盘中；影像采集按钮集成于手柄处。

14.	变倍旋钮、变焦旋钮、光斑调节旋钮、光源亮度调节旋钮集成于镜头部位，操作轻松方便。

15.	一体式万向手柄，集成变焦、拍照、图像冻结功能，操作舒适。

16.	4K高清显示器及显示器抱箍支架，带HDMI输入接口，方便沟通和操作观察。

- 配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术显微镜 | 1 |
| 2 | 同轴旋转挂臂 | 1 |
| 3 | 钟摆系统 | 1 |
| 4 | 90 °光学延长机构 | 1 |
| 5 | 4K超高清影像模块 | 1 |
| 6 | 清显示器及显示器抱箍支架 | 1 |
| 7 | 取段针器械 | 1 |
| 8 | 吹气口镜 | 4 |

三、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日后向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。

7、具有医疗器械备案凭证或医疗器械注册证。