技术参数：

一、可对早产儿进行黄疸测量，直接读取血清总胆红素值的无创检测设备。

1.测量原理：双光程测量双波长的光学浓度差来确定皮下组织的黄度，适合所有肤色条件

2.光源：脉冲氙弧灯，灯炮使用寿命较长（≥15万次测量）

3.中文触屏操作：采用点阵式LCD中文触摸屏为操作界面，查看方便，操作简单，同一屏幕可显示≥3个检测数据。

4.重量（包括内置电池）≤210克

5.充电基座综合校验器功能

6.超大数据存储：可储存≥100个患者的数据

7.条码识别功能：利用条形码读码器的扫描功能快速、准确的核对、录入医生、患者ID。

8.内置电池：可充电，充满电可测量次数≥250次

9.可预设平均次数，并自动计算平均值

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄疸检测仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 黄疸检测仪充电基座 | 1 | 个 |
| 3 | 黄疸检测仪条形码扫码器 | 1 | 套 |
| 4 | 黄疸检测仪操作手册 | 1 | 份 |
| 5 | 黄疸检测仪电源线 | 1 | 根 |

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。