煅针仪技术参数：

可固定玻璃管外径：1.0mm-2.0mm；

煅针规格：0.5μm--300μm；

实时显示热值，热值范围0.00-5.00，支持多种煅针需求；

视区范围：左右视区微调控制旋钮±5°，上下视区微调控制旋钮±3°；

显微镜焦距调节行程30mm；粗调：6.5mm/rev，微调0.1mm/rev；

放大倍率：50倍/100倍（目镜10倍，物镜5倍/10倍）；

持针杆操作手，两轴移动范围：X轴≥10mm，Z轴≥25mm；

持针杆操作手，多角度调节，可360°旋转；

加热组件三维操作手，三轴移动范围：X轴≥10mm，Y轴≥10mm，Z轴≥10mm；

加热组件三维操作手支撑架，多工位可调，适用多种煅针场景；

加热组件，安装杆可多角度调整；

加热丝固定形式采用V型开口，更方便更换；

煅针仪主机镜筒带三目摄像头观察筒，可适配显微成像系统；

LED光源，更广的亮度调节范围，清晰观测煅针的过程

主配置要求：

煅针仪主机基座一个、煅针加热模块一个、物镜两个（5X、10X）、目镜两个（10X，10X带标尺）

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。