水平层流台需求参数

1. 产品具备《中华人民共和国医疗器械注册证》
2. 产品应为符合《医用洁净工作台》（YY/T1539-2017）标准，提供佐证材料。
3. **工作区照度：**>900lx。
4. **噪声：**≤65dB。
5. **材质：**
6. 外箱体采用1.2mm以上厚度钢板，涂装应防锈、防掉屑、防撞；
7. 工作区采用1.5mm以上厚度、304（06Cr19Ni10）或以上等级的不锈钢；
8. 配304（06Cr19Ni10）以上等级的不锈钢的输液袋悬挂杆和挂钩。
9. **规格：**
10. 外尺寸：双人≤W1800\*D780\*H2000mm；
11. 工作区尺寸：双人≥W1700\*D560\*H760mm；
12. 台面距离地面800mm左右，可调。
13. **安全设置：**配有紫外线灯；有预约启动功能（0-60分钟内可调）、定时关闭功能、照明灯和紫外线灯互锁功能。
14. **操控：**
15. 有定时启动功能；
16. 高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作按压式触摸键，屏幕实时显示风速、过滤器运行状态、过滤器使用寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。
17. **其他配置要求：**
18. 在工作区两边各设置一套外带的扫描枪和显示屏，共两套，可连接医院相关信息系统，用于条码、二维码的扫描，并显示对应信息；
19. 柜内内部设有高清摄像头，对工作区进行拍摄（需确保能拍摄到整个工作区），并能通过有线及无线方式与医院的监控录像系统进行连接。
20. **其他要求：**
21. 底架与柜体分体式，配置万向脚轮和可调高度的底脚；
22. 底架背部用横杆方式加固，非整块板材；
23. 顶部如有部件，应进行封闭，不得有零件、线材外露；
24. 工作区左右两面各配1个防溅安全电源插座，除此以外工作区不得带其他突出面板的设施（如水龙头等）。
25. 要求与医院信息系统进行对接，费用包含在报价内。