1．符合中华人民共和国医药行业标准的 YY/T1539-2017《医用洁净工作台》的要

求并具有Ⅱ类医疗器械注册证。具体为：上进风，水平层流；空气洁净度：IS0 5 级；

工作区平均气流流速应在 0.20m/s~0.50m/s 范围内；噪声：≤62dB(A)；照度：≥300

Lx；工作区尺寸(长：宽：高)：≥1700×560×720mm；装置外形尺寸(长：宽：高)：

≤1800×760×1870mm；高效过滤器规格及数量：≥610×610×50mm×2 个；沉降菌

浓度：≤0.5cfu/皿·0.5h；

2．放式大面积匀流送风:

3．机体和工作区采用 SUS304 不锈钢；

4．作业台面使用一体成型的不锈钢；

5．内置输液袋悬挂杆；

6．高清 LCD 彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运行状态，

并提供故障报警;

7．舱内监控；舱内扫描、紫外线灯；

8．具有高效率、低能耗的风量可调送风系统；

9．LED 照明和杀菌系统的安全互锁；外置备用插座。