**温毯机技术参数**

一 用途：用于预防和治疗低温症和减少病人因寒冷引起的不适。

二 技术参数：

整体要求：

1. 采用充气式加温方式
2. ▲运行温度≥4档：室温档，低档，中档，高档
3. 风速:具备两档气流（高速≤37CFM.低速≥32CFM）
4. ▲过滤器：高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米
5. 温度感应器≥三个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度
6. ▲保温毯采用排水孔的液体处理方式，收集术中液体装置，能预防压疮
7. ▲保温毯采用中央汇管技术保证毯子热量分布均匀
8. ▲多种保温毯毯型，满足不同类型手术包括妇产科手术的需求。包括全身毯，上身毯，下身毯，专科及心脏外科毯等，配置型号≥25种。
9. 噪音：高速运行≤55分贝，低速运行≤50分贝
10. 具备内置计时器，准确记录使用时间并及时安排维护
11. 安全：

11.1过热测试：使用检测包直接在前面板调节

11.2 校准：使用检测包直接在前面板调节

11.3安全系统：图示及报警提示音功能

11.4 能监测并显示加温时间，最高温度≤60℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，可将所有这些信息都能直观的在主面板上显示

加温毯：

1、▲加温毯种类：超过25种，适合用于各个不同体位的手术（有垫毯、盖毯，以备特殊手术使用）

2、加温毯管道：左右前后管道半径大，加温迅速均匀

3、气孔模式：均匀对称气孔遍布整个毯子表面，以保证对流加温的一致

4、液体控制：所有身下毯均有排液孔设计，避免局部压迫点液体聚集，防止对缺血部位加热

5、气流模式：中心汇管控制气流，中央通道，流线型设计

6、加温软管通道：部分毯型提供2个加温软管通道进气

7、透明布帘：垫毯提供透明布帘，用于捕集热量，提升加温效果。

**配置清单：**

升温仪主机\*1台；≥1套升温毯；加温管道\*2套；使用说明书、保修卡、合格证\*各1份

**服务要求**

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

**商务要求**

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、 需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）