牙周治疗仪

一、技术参数

- 主机部分：

1. 尺寸：主机≥245mm（高）*260mm（宽）*290mm（长） ；无线脚踏直径≥135mm，高度≥35mm。

2. 重量：主机≤5kg；无线脚踏≤0.35kg。

3. 电压：220Vac；频率 50Hz；功耗≤700VA；超声模块最大输出功率：8W；频率：24- 32kHz，尖端主振动偏移：≤200μm。

4. 无线通信模块：≤8dBm EIRP ，2.4GHz频段，蓝牙无线电模块

5. 型多功能触控面板，可实现超声功率、喷砂气压、系统水温及音量调节。接触面积小，更有利于感控；

6. 手柄支架可完全拆卸，便于维护与清洁；手柄支架带喷砂及超声水量调节旋钮，操作更方便；当手柄放回支架时自动停止工作，避免误踩脚踏引起风险；

7. 无线蓝牙脚踏，轻便小巧（面积≤150CM2）不占用诊疗空间，与主机蓝牙连接；含 2 节5号电池，可轻松更换任意 5 号电池，无需定期为脚踏充电，使用更持久，维护更方便；

8. 至少包含三种供水模式：1. 机身水瓶为超声治疗供水；2. 台车水瓶为超声和喷砂治疗供水；3. 外接水源，为超声和喷砂治疗供水；

9. 治疗水温可调节，有不加热、加热至 25℃ 、30℃、35℃、40℃五种选择；

10.系统音量可调节，有静音、低、中、高、最大音量五种选择；

11.机身下方有水汽过滤芯，透明外壳，可直接观察和判断气源水源质量，方便更换；

12.系统有自清洁模式，取下手柄及手柄线可激活。清洁模式下同步清洁喷砂及超声管线，面盘灯光提示清洁进度。

- 超声部分：

13.采取压电陶瓷超声技术或更优技术带来线性工作尖轨迹，不敲击、不撞击牙面，治疗更安全；

14.超声供水无需蠕动泵，气压供水更稳定，更持久；超声水瓶瓶盖可螺旋拧紧，全密封，治疗更安全；

15.配置的牙周治疗工作尖均有扭矩限力扳手；

16.配置种植维护工作尖PI MAX ，尖端由高分子PEEK料复合30%碳纤维制成，更纤细更安全，可用于种植体、修复体清洁维护；

17.超声水流量，10 档位时≥30ml/min；

18.超声手柄线及手柄可完全从主机拆卸；手柄可高温高压消毒，适配不同型号工作尖；

- 喷砂部分：

19.两个粉罐均集成动态压力调节器，可自动调节操作压力范围；输出气压：10档位时静态气压≤540Kpa ；CLASSIC粉罐动态气压≤420Kpa ；PLUS粉罐动态气压≤350Kpa;

20.两个喷砂粉罐均无最小装粉量要求，可持续工作至砂粉耗尽，更节约耗材；

21.六边形喷嘴的龈上喷砂手柄，粉流更均匀更稳定，对软组织更友好。

22.喷砂耗粉量 0.4-4g/min（14μm赤藓糖醇喷砂粉）、0.4-7g/min（65μm碳酸氢钠砂粉），更节约砂粉；

23.龈下喷嘴较传统喷嘴缩窄25%，能进入更深窄的牙周袋内；采用高分子材料制成，灵活柔软易弯曲；喷嘴带刻度标记，治疗更精准；喷嘴上有释压沟槽，袋内压力更恒定，治疗更安全；水平三个方向喷砂，垂直喷水，清洁更彻底；

24.喷砂手柄及手柄线可完成从主机拆卸，手柄可高温高压消毒。

- 配置清单

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 粉罐 | 2 |
| 供气软管 | 1 |
| 供水软管 | 1 |
| 手柄尾线 | 2 |
| 清洁盖 | 1 |
| 喷砂粉 | 1 |
| 无线脚踏开关 | 1 |
| 手柄套装 | 2 |
| 手柄 | 2 |
| 清洁器 | 1 |
| 圈套件 | 1 |
| 水过滤器 | 1 |
| 空气过滤器 | 1 |
| 喷嘴拔出器 | 1 |
| 喷嘴 | 20 |

三、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日后向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。

7、具有医疗器械备案凭证或医疗器械注册证。