电动病床（36套）

一、采购需求

- 床面尺寸：长≥1900，宽≥800mm；床体尺寸：长度≤2200mm，宽度≤1050mm；

- 床面最低高度≤480mm，升降范围≥350mm；

- ▲病床安全工作载荷≥200kg，床体升降装置应能承受均匀分布的静态载荷≥400kg；

- 病床使用寿命≥10年；（需提供证明材料）

- 电机数量≥4个，具有电动控制背板、腿板升降，电动整体升降，电动控制整头倾、脚倾等电动功能；

- 床体电动调节头倾与脚倾角度≥15°；背靠板电动抬升倾角度≥65°；大腿板电动抬升倾角度≥30°；

- 床面为四段设计，床面不留孔洞，易于清洁打理；（提供彩页等证明材料）

- 采用分体式护栏，两护栏间隙≤60mm，背板护栏与床头板间隙≤60mm，坐板护栏与床尾间隙≥315mm；

- 护栏开关可通过≥30000次开合

- ▲前后护栏均设有角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度，护栏上设置设置30度和45度刻度线并颜色加深显示，用于明确背部升起 30 度和45度的角度；（投标时提供与投标产品同一型号的实物照片及产品彩页证明）

- ▲上提式快卸床头板、床尾板；（投标时提供与投标产品同一型号的实物照片及产品彩页证明）

- ▲引流挂钩≥12个；（投标时提供与投标产品同一型号的实物照片及产品彩页证明）

- 单个引流挂钩承重≥2kg；

- 具有≥4个缓冲防撞装置；

- 具有≥4个输液杆插孔；

- ▲上床架具有≥12个约束环；可用于上半身、手腕、膝盖、脚踝固定；（提供投标型号实物照片及产品彩页证明）

- 配伸缩式输液杆1支，单个挂钩承重≥1.5kg；（承重需提供第三方检测证明文件）

- ▲具备但不限于以下电动9功能：基础5功能（背板升降、脚板升降、整体升降、头倾脚倾、背腿联动）+4个一键体位（一键心脏椅位、一键Fowler位、一键电动CPR位、一键检查位）；

- 采用医用防静电脚轮，脚轮直径≥120mm;

- 四轮均有刹车，且刹车为联动，锁定一轮，即对所有脚轮锁定；

- 具有多功能中央控制器，中央控制器可自由移动放置于床尾或两侧护栏；（投标时提供与投标产品同一型号的实物照片证明）

- 中央控制器具有基础五功能调节、一键体位调节、侧护栏锁定、供电状态显示、控制器开关键等功能；（提供实物照片及产品彩页证明）

- 床头护栏两侧共具有护栏控制器4个，可进行背板升降、腿板升降及整体升降调节，并且具有锁定按键防止误触，具有锁定和解锁指示灯。

- 二、配置要求

床主体 36套

床头板、床尾板 36套

分体护栏 36套

中控脚轮 36套

中央控制器 36套

内置电源 36套

输液杆 36套

床垫 36套

餐板 36套

床头柜 36套

三、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付，并在30天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

4、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）