一、技术参数
	序号
	技术参数

	1
	设备名称
	皮下电子注射器控制助推装置

	2
	适用范围
	与已获得注册证的一次性使用无菌注射器和一次性使用无菌注射针配合使用，供医疗机构用于患者面部真皮层定量注射透明质酸钠。

	3
	操作模式
	配备自动感应操作模式

	4
	触摸屏
	≥13.3英寸电容FHD(1080P)触摸屏

	5
	负压等级
	0~9级别或更广范围（数字越大负压越大；误差±10%范围内）

	6
	最高注射总次数
	≥300次, 实时显示已注射次数

	7
	最小单次注射量
	≤0.0114ml

	8
	注射准确性
	总注射准确性：±3%范围内

	9
	单次注射准确性
	单针注射准确性：±5%范围内

	10
	注射速度
	最快推进速度：≥3.5mm/s （±10%）

	11
	预存配置
	≥5个

	12
	可选注射器种类
	可选指定的1ml、2.5ml、3ml、5ml、10ml注射器

	13
	电源额定输入功率
	电源额定输入功率：≤90VA

	14
	操作手柄
	手柄托盘自动磁吸功能，防止手柄摔落

	15
	手柄
	手柄一体化设计（气管不外露）

	16
	智能提示系统
	具备积液瓶检查提示，负压管路提示，电机阻塞提示，手柄未连接提示和负压不足提示

	17
	针剂选择种类
	10种：0.8/1ml；1/2.5ml；2/2.5ml；2/3ml；2.5/3ml；3/3ml；3/5ml；4/5ml；5/5ml；8/10ml



二、配置清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1-1
	主机
	1台
	主机配置

	1-2
	软件
	/
	

	1-3
	电源线
	1条
	

	1-4
	电源适配器
	1个
	

	1-5
	手柄
	1个
	

	1-6
	接地线
	1根
	

	2-1
	注射器卡扣（1ml）
	2个
	随机附件包

	2-2
	注射器卡扣（3ml）
	[bookmark: _GoBack]2个
	

	2-3
	注射器卡扣（5ml）
	2个
	

	2-4
	注射器卡扣（10ml）
	2个
	

	2-5
	3*5mm软管（25cm）
	2根
	

	2-6
	3*5mm软管（100cm）
	1根
	

	3-1
	使用说明书
	1份
	随机文件包

	3-2
	产品保修卡
	1份
	

	3-3
	产品合格证
	1张
	

	3-4
	设备安装验收报告
	1份
	

	3-5
	产品装箱清单
	1份
	

	3-6
	出厂检查报告单
	1份
	

	3-7
	顾客使用快速指南
	1份
	



三、服务要求
1、具有医疗器械注册证或备案凭证。
2、提供详细的产品使用说明书和操作指南。
3、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
4、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
5、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求
1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2、地点要求：交货地点院方指定地点。
3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料后向乙方支付100%货款。
4、所有款项均通过银行转账方式支付。
5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。  
7、该设备若有专机专用耗材，需同步提交匹配该设备的所有耗材种类报价。
                                              
