**超乳手柄及配件 采购需求**

1、配件名称：超乳手柄及配件\*10套

2、型号：8065751761或同等适配型号

3、适用于设备：爱尔康Constellation

4、参数要求：

产品由手柄主体，连接电线，连接端口组成。

具有传统超声，扭动超声不同的能量释放模式。

子模式：连续、爆破、脉冲

针头纵向运动冲程@100%：.0084 ± .0018 cm (.0033 ± .007 inches)

纵向频率：≥44KHz

针头扭动运动冲程@100%：.0069±.0023cm(.0027±.0009 inches)

扭动频率：≥32KHz

脉冲频率范围：1 - 250 pps

工作时间比例：0 - 100%

爆破工作脉宽：2 - 500 mS

爆破休息时间：2500 - 0 mS

抽吸流速范围:0-60cc/min

负压调节范围:0-650mmHg

5、售后质保期：≥3个月

6、付款方式：安装调试、验收合格后支付100%款项

7、配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 超乳手柄及配件 | 10 | 套 |