1、 技术参数：
记录仪技术参数：
1、导联数目：12导联，同时兼容9导6导3导单导
2、数字式无压缩记录，存储容量≥7*24h。
3、采样频率≥250Hz。
4、共模抑制比≥100dB。
5、A/D转换精度不低于24位。
6、具有起搏检测功能，独立起搏脉冲通道，自动识别起搏脉冲。
7、通讯方式： 高速USB数据线，BLE蓝牙通讯方式。
8、重量不超过30克。
分析软件功能：
1、具有房颤、房扑快速分析功能。
2、可对LORENZ散点图进行≥7*24小时分析、时序散点图可以逆向编辑（单象限、四象限和差值散点图）且可实现心搏能量谱、LORENZ散点图、时序散点图和叠加图在同一界面同步进行分析。
3、心率变异性(HRV)，包括时域，频域分析。 
4、适用于AAI、VVI、DDD、DDDR等多种类型，可自动标注起搏类型。
5、有心率震荡、睡眠呼吸暂停、心电向量、心率减速力DC和DRs、心室晚电位的分析项目且可自动出诊断结论；
6、软件终身免费升级。
2、 主要配置
	序号
	产品名称
	数量
	备注

	1
	穿戴式动态心电记录仪
	10
	

	2
	数据读取盒
	10
	

	3
	动态心电图管理软件
	1
	

	4
	使用说明书
	10
	

	5
	合格证
	10
	



服务要求
1、 提供详细的产品使用说明书和操作指南。
2、 提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
3、 提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
4、 提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
商务要求
1、 [bookmark: _GoBack]时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付、安装调试。
2、 地点要求:交货地点院方指定地点。
3、 财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。
4、 包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5、 需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）
