- 技术参数：

1、电源要求：内部可充电锂电池供电，电池容量 600mAh，额定电压 3.8V（-0.4V,+0.4V）

- 显示屏：2.4 寸，分辨率 240x320 TFT 屏

- 产品安全类型：BF型应用部分

- 刺激器不少于三种输出模式：A 模式、B 模式和自定义模式

- A模式输出参数及可编程范围：脉冲幅度：在0级至设定等级间随机变换；脉冲宽度（μs）：200，误差±10%；脉冲频率（Hz）：在 1-120 范围内随机变换；

- B模式输出参数及可编程范围：脉冲宽度（μs）：200，误差±10%；脉冲频率（Hz）：20Hz 运行 7s、4Hz 运行 3s，两者交替,误差±25%

- 自定义模式输出参数及可编程范围：脉冲宽度（μs）：100-2000，误差±10%；脉冲频率（Hz）：范围 1-120, 误差±10%；脉冲开启时间（s）：范围 10-200, 误差±10%；脉冲关闭时间（s）：范围10-200, 误差±10%。

- 刺激时长：时长范围 0min-480min,误差±10%。

- 刺激器输出幅度：幅度为0～60级，以每级不大于1V断续调节，最大输出电压强度25 ±5V(500Ω负载)

- 电极导线长度：1300mm±15%，电极导线两个金属触点宽2.9mm±5%,直径 4.5mm± 5%

- 电极阻抗：4欧姆±10%

- 电极最大允许输出限制：电极最大允许输出电压不超过110V

- 适应症范围：睡眠障碍，焦虑

- 刺激位置：耳甲艇

- 主要配置（单台）

- 主机+耳部刺激电极

- 说明书

- 合格证

- 专用充电头

服务要求

- 提供详细的产品使用说明书和操作指南。

- 提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

- 提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

- 提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

- 时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

- 地点要求:交货地点院方指定地点。

- 财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

- 包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

- 需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）