一、参数

1.用途：与一次性使用肺部射频消融导管配合使用，一次性使用肺部射频消融导管经支气管镜将射频能量作用于肺部肿瘤，对肺部肿瘤实施消融。

2.消融原理：通过射频消融导管和中性电极与患者相连，其中消融导管插入患者体内，到达待消融部位；中性电极与患者皮肤表面接触。射频电流流过射频消融导管、患者组织和中性电极形成回路。

3.射频消融系统既可通过脚踏开关激活，也可以通过手控开关激活。

4.消融仪功率输出范围：350Ω的无感电阻负载下输出功率为0~25W或更广范围,主机输出功率误差≤标称值的±2W或±20%。

5.消融仪波形与频率：480kHz±10kHz, 对手术医生无伤害性辐射

6.消融仪测温范围；3-96℃,设定步进为1℃,分辨率0. 1℃,允差±3℃;控温范围：3-96℃,允差±3℃。可有效控制温度防止结痂碳化

7.消融仪治疗时间：0秒-600秒或更广范围内任意设定。

8. 注射泵流速设定范围：0-2.0ml/min,允差±15%

9.注射泵适配注射器及管路：适配20ml容量一次性使用注射器及微量泵延长管

10.注射泵流速等级可调节：0-9共10个档位可供选择

11.注射泵提示音功能：开机自检、阻塞、将完成、完成、电池欠压、电池耗尽、待机等

12.肺部射频消融系统具有病例档案的建立、修改、查询、打印功能。

13.肺部射频消融系统具有治疗过程温度、功率曲线的记录和日志查看功能。

14.肺部射频消融系统显示功能：液晶显示与功能设定，具有实时温度、功率、电极周围

组织的阻抗值显示功能。

15.负载保护：射频主机射频输出时有声音提示并伴有绿色灯光闪亮。当负载阻抗大于等于设定阻值或小于等于设定阻值时停止射频输出，分别显示HHH  或 LLL 并发出声响提示音。

16.超温保护：温度大于等于设定值并持续3S 时射频主机自动切断射频输出，并发出声响提示音，及红灯提示信号。

17.主机连接系统包括：电源线， RS232 串口线，脚踏开关连接线，单极连接电缆，中性电极连接线，微量泵延长管.

18.肺部射频消融系统电极指标：

18.1规格型号：工作长度1500±50mm,导管外径1.85±0.10mm,电极长度4 (0，+1)mm,可调弯角度≥90°,可调弯段长度27/32/37/42mm。

18.2推荐使用功率：15~25W

18.3最大输出电压：445Vpp

18.4温度感应精度3~96℃,温度感应值与温度实际值误差≤±3℃,与主机协同实时测温与控温。

18.5电极的尖端为圆锥形，对神经、大血管和肺表面无切割效应。

19. 一次性使用肺部射频消融导管≤32000元/套

二、配置：

1.肺部射频消融仪主机*1套

2.灌注泵*1套

3.脚踏开关*1套

4.中性电极连接线*1套

5.电源线*2根

6.串口线*1根

7.等位电线*1根

8.使用说明书*1套

三、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。