1、 功能要求：通过器械手段进行高血压的治疗。

2、 技术参数：
1	射频输出
1.1	最大输出电压≥150Vp
1.2	电极最大输出功率≥6.5W
1.3	射频模块总输出功率≤25W
1.4	最大阻抗测量范围≥1200Ω
1.5	最小阻抗测量范围≤175Ω
1.6	电极数量≥4
1.7	电极具备独立程序控制
1.8	电极独立进行能量输出
2	智能控制
2.1	具备导管是否插入的提示
2.2	具备阻抗与温度变化实时监测功能，阻抗值或温度值异常时主机自动切断能量输出
2.3 单次治疗时间≤60秒
2.4 无需手动输入温度、阻抗、功率等参数的预设值，设备可自主调节
3	模块交互
3.1	具备可隔离无菌操作的远程遥控器
3.2	具备显示屏幕，且支持触控操作
3.3	具备音量调节功能，且消融过程中具有声音提示功能
3.4	具备电极空间位置标记功能（远端/近端电极区分）
3.5 具备快速交换设计
4	临床应用
4.1	具备消融信息批量导出功能
4.2	可消融血管直径≥3mm，且≤8mm
4.3 配套使用指引导管外鞘≤6Fr

三、配置清单
1  发生器	1台
2	电源线	1根
3	遥控器  1个 
4  DVI-D连接线   1根
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四、服务要求
1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。
2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

五、商务要求
1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2、地点要求：交货地点院方指定地点。
3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日后向乙方支付100%货款。
4、所有款项均通过银行转账方式支付。
5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。      
7、具有医疗器械备案凭证或医疗器械注册证。      
