震动排痰仪（背心式）

一、技术参数

1、	振动频率：≤17Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可连续调节

2、	振动压力：1-3.5kPa，1-10级可调，调节步长1级，长按可连续调节，控制精度±0.2kPa

3、	定时时间：1-60min可调，调节步长1min，长按可连续调节，控制精度±1%

4、	人机交互界面：10.7寸操作界面，内嵌4.3寸高清彩色液晶显示屏，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、治疗时间等）

5、	亮度调节：显示屏亮度1-10级可调，给用户更好的体验

6、	治疗模式：5种治疗模式可选，包括常规模式、滚动模式和3种P模式（P1、P2、P3模式，也可以称为编程模式）

7、	常规模式：可以自定义设定频率、压力和治疗时间

8、	滚动模式：通过设置两个点的频率和压力，并设置第一个点到第二个点所占用定时时间百分比，使治疗强度逐渐增加

9、	编程模式：通过设置治疗的8个“段”，每段均可设置该段的频率、压力和时间，执行完一个段再执行下一个段，满足不同患者的需求

10、咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间为10s-5min可调

11、紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的一键急停

12、自动泄压功能：在按下暂停键后，充气气囊压力从最大压力下降到0.2kPa的时间≤10s

13、空气脉冲发生器：采用直流无刷电机和鼓风机，能量输出稳定

14、背心设计：全胸充气背心采用“倒V式”设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡

15、背心类型：不少于25种背心式或胸带式气囊可选，可满足更多临床需求（可提供注册检验报告）

16、背心长度调节：背心长度三档可调，可满足不同体型患者需求

17、背心组成：背心由外套及气囊两部分组成，背心内衬可拆卸，满足单人单用，避免交叉感染，外套可按普通衣物的方式进行清洗和消毒，洗后可与内层气囊重新组装

18、患者状态监测：可另购“指脉氧”，实时监测患者心脉和血氧饱和度，且可通过设置血氧、脉率、呼吸率上下限，实现报警功能，实现实时监测患者状态

19、智能记忆功能：对治疗过程中调节的参数，仪器可自动记忆该参数，在每日开机使用中自动使用该参数，节省参数设置时间

20、信息存储：内置治疗记录存储功能，方便日常治疗管理及科研工作

21、使用期限：10年

22、主机尺寸和质量：≤15Kg，主机尺寸（长×宽×高）：350mm×240mm×240mm

23、配置移动台车，方便病床间移动治疗；台车配有挂篮，方便各类配件存储

- 配置清单

|  | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | V300plus | 1 |
| 2 | 充气背心（重复使用） | L6 标准大码（含内衬） | 1 |
| 3 | 充气背心（重复使用） | L5 标准中码（含内衬） | 1 |
| 4 | 背心内衬 | 标准大码 | 1 |
| 5 | 背心内衬 | 标准中码 | 1 |
| 6 | 胸带（重复使用） | B6 标准大码 | 1 |
| 7 | 手持开关 | 2米 | 1 |
| 8 | 连接气管 | 1.5米/根 | 4 |
| 9 | 电源线 | 3000×3×0.75mm2 | 1 |
| 10 | 熔断器 | T3.15L250V | 2 |
| 11 | 合格证/保修卡 | O-HM500-005 | 1 |
| 12 | 使用说明书 | / | 1 |
| 13 | 台车 | 独立包装 | 1 |

三、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日后向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。

7、具有医疗器械备案凭证或医疗器械注册证。