参数要求：

- ▲0°内窥镜，直径：≤2mm，工作长度≥260mm，带光纤接口，可形变可弯曲，可高温高压消毒。胎儿镜鞘≥9Fr，工作通道容纳内芯600微米(外径≤900 微米)激光纤维，配置闭孔器可配合镜鞘使用，配置定制消毒盒。

- ▲30°内窥镜，直径：≤2mm，工作长度≥260mm，可高温高压消毒。胎儿镜鞘≥11.5Fr，工作通道容纳内芯600微米(外径≤900 微米)激光纤维，操作内芯，头端带有抬起器，末端带有棘轮，与镜鞘搭配使用；配置金属穿刺器和定制消毒盒。

- ▲0°内窥镜，直径：≤1.3mm，工作长度≥306mm，带光纤接口，可形变可弯曲，可高温高压消毒。配置操作鞘外径≤8Fr,直型弯曲型各一个，手术鞘外径≤3.3mm，弯曲，带2个工作通道，闭孔器带三棱形头端，穿刺针直径≤0.9 mm，长度≤35cm；抓钳规格≤3Fr,配置专用丝网托盘。

配置清单：

1. 0°内窥镜*1条；胎儿镜鞘≥9Fr*1个；闭孔器*1个；定制消毒盒*1个

2. 30°内窥镜*1条；胎儿镜鞘≥11.5Fr*1个；操作内芯*1个；金属穿刺器*1个；定制消毒盒*1个

3. 0°内窥镜*1条；操作鞘直型≥8Fr*1个；操作鞘弯曲型≥8Fr*1个；手术鞘*1个；穿刺针*1个；抓钳*1个；专用丝网托盘*1个

4.穿刺器芯*3个；活检钳*1个；电凝分离电极*1个；双极高频导线*1条；剪刀*1个

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）