电子血压计采购需求

基本参数

一、技术参数：

1、测量原理：示波法；

2、数字显示；

3、测量位置：上臂；

4、适应手臂周长：12-50cm

5、压力测量范围：0～300mmHg；

6、脉搏测量范围：40～200 次/分

7、静态压力精度：≤±3mmHg；

8、脉搏测量精度：≤±5%

9、动态测定精度：平均差，±5mmHg 以内；标准偏差，≤8mmHg

10、分辨率：≤1 mmHg

11、具备自动较零功能，开机时可自动启动

12、具备不规则脉波检测功能，并可图形提示

13、具备电池电量不足提示功能

14、重量：≤550g

15、电击防护型式：Class II/内部电源 BF 型设备

16、电源：交直流两用；AC 110V-240V，50Hz±1Hz；DC：电池，可支持血压测量≥250 次

二、主要配置

配置1

1、主机：2 台

2、袖带：4条（小号（1个）、中号（2个）、大号（1个））

3、电源适配器：2个

配置2

- 主机：1台

- 袖带：2条（小号1个、中号1个）

- 电源适配器：1个

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付，并在30天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

4、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）