血流储备分数测量设备采购需求

一、技术参数

| 序号 | 项目 | 具体参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作方式 | ≥12寸全触摸屏，红外遥控器 |
| 2 | 压力测量范围 | -30 mmHg ~ +300 mmHg |
| 3 | 准确度 | 与压力微导管配合使用： ±1 mmHg+读数的±1% （压力范围：-30 mmHg ~ +50 mmHg） 读数的±3%（压力范围：+50 mmHg ~ +300 mmHg） |
| 4 | 显示功能 | Pa血压输出（收缩压、舒张压、平均压），Pd血压输出（收缩压、舒张压、平均压）、FFR测量值、cRR测量值、校零功能、压力均衡（Equalize），患者管理功能，患者档案管理、测量数据回放、设置页面 |
| 5 | 接口要求 | USB接口（USB2.0， A型母座） VGA接口（使用标准的VGA线连接VGA显示器） PressureCath IN（仅可与压力微导管连接, GB 9706.1-2020 隔离接口） AO IN（GB 9706.1-2020隔离接口） PressureCath OUT（GB 9706.1-2020隔离接口） AO OUT（GB 9706.1-2020隔离接口） |
| 6 | 安装方式 | 推车可移动式、床边支架、夹持支架 |
| 7 | 工作方式 | 连续运行 |
| 8 | 存储容量 | ≥1000条测量记录 |
| 9 | 其他功能 | 一键截屏，U盘快速导出测量数据，多点Marker，异常掉电5分钟测量参数恢复，DICOM连接 |
| 10 | 其他 | 兼容快速交换压力微导管 |

二、商务条款

1、接采购人通知后7个自然日内送货。

2、保修时间：≥5年。