表面沾污仪采购需求
1、 设备数量
2台

2、 技术参数：

1、 四位液晶显示

2、检测α、β、γ和X射线

3、计数测量、总计数测量和剂量率测量

4、1分至24小时定时测量

5、γ和X线能量响应：20kev，β＞100kev，α＞2Mev

6、检测器：内置卤素淬灭GM管，具有云母窗口，1.5-2.0mg/cm2面密度。

7、显示平均周期：每3秒更新显示读数。

8、测试范围：0.001～110mR/hr(毫伦/小时)

       0.01～1100μSV/hr(微希伏/小时)

       0～350,000 CPM(每分钟计数)

       0～5,000CPS(每秒钟计数)
9、精确度(Cs137)：mR/hr ±10%一般(NIST)，±15%最大：0～100

       μSV/hr ±10%一般(NIST)，±15%最大：01～1000

       CPM ±10%一般(NIST)，±15%最大：0～350,000

10、能量灵敏度：测定α低至2MeV。测定β低至0.16MeV。一般在1MeV的检测效率大约25%。通过窗口末端测定γ低至10KeV；3,340 CPM/mR/hr(Cs137)。在接触下对于I125最细检测限值为0.02μCi。

11、显示：4数字液晶体显示屏

12、报警设置范围：mR/hr：0.001-50及CPM：1-160,000，1米内达70分贝

13、计数灯：每辐射事件均发出红色LED闪烁
14、 鸣声：内置蜂鸣器(可切换为静音模式)

3、 售后服务
1、 新设备需进行计量，要求至少检测β射线，计量费用含在报价内。
2、 保修≥1年。

