## Sheet1
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 保修期限 | 基本技术配置说明（所投产品须优于以下要求）
1 | 多功能精子检测分析系统 | 1 | 套 | 3年以上 | （一）精子浓度/活动力分析软件功能参数 1. 可选择采用WHO5和WHO4精子浓度活动力分析标准。 2.采用正相差光学图像分析，能够精确区分精子和杂质。分析和显示每条精子的运动的参数和运动轨迹：对分析视野内的精子标记编号，点击或输入精子编号可实时显示每条精子的运动轨迹，输出每条精子的详细运动坐标和运动参数数据报告，提供手工修正功能（即单条精子运动轨迹分析）。 3. 高分辨率、大视野图像采集，支持单视野≥1000条精子的分析，具备手工修正误识别功能。 4.具备超活跃精子、少精、弱精标本的分析功能。 5. 精子活动力分析；计算前向运动精子（PR），非前向运动精子（NP），不动精子（IM）的百分比率和浓度；计算每条精子的VAP、VCL、VSL、ALH、BCF、LIN、STR和WOB值和以上项目均差值。 6. 可链接电子天平，自动输出精液总体积、计算精子浓度、精子总数和各级精子浓度比率和精子数。 （二）精子形态分析软件功能参数 1.自动扫描分析：可一次同时进行≥4张标本玻片，≥8份标本的扫描分析。 2.精子形态分析功能：采用彩色图像分析技术，对显微镜100倍物镜下用染色液染色的精子进行自动形体分析，可采用自己建立的标准进行分析。 3.形态分析参数： 精子头部：尺寸：（长、宽、面积、周长），形状：（延长、椭圆率、皱折、对称性）； 精子顶体：头部面积的百分数，顶体和后顶体区域的面积比； 颈部：最大宽、面积、纵向头轴的插入距离、头部纵向轴与中部之间的角度； 类型：自动分类成精子型态的几种类型； 4.自动识别功能：自动识别分析显微镜1000倍视野内的各条精子，不需要手动对各条精子进行点击识别分析 （三）最低配置要求：精子活动力/精子浓度分析系统1套、精子形态自动分析系统1套、图文输出设备1套
2 | 冰点渗透压仪 | 1 | 台 | 3年以上 | 1、精度：1mOsm/kgH2O； 2、检测范围：0--2000mOsm/kgH2O； 3、检测时间为90秒/样品； 4、重复性：在0--400 mOsm/kgH2O之间为±4mOsm/kgH2O（±1S.D.）；在400--2000mOsm/kgH2O之间为±0.5%（±1S.D.）； 5、线性：在50--850 mOsm/kgH2O校准点为＜1%的直线，在850mOsm/kgH2O时为1.5%以内的直线； 6、采用半导体制冷，无热电偶；
3 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 套 | 3年以上 | 1、检测技术：CCD 图象处理技术； 2、检测效率：≥240 测试/小时； 3、检测项目：包括但不限于尿胆原、 酮体、抗坏血酸、尿糖、蛋白质、红细胞 、pH值、亚硝酸盐、白细胞、尿比重、胆红素、颜色、浊度。 4、样本容量：≥一次性上机 100 人份，连续加载；
4 | 全自动染色体显微镜分析系统 | 1 | 套 | 3年以上 | （一）人工智能染色体核型自动分析系统： 1.可对染色体中期分裂相的高倍油镜图片实现染色体的自动分割及排序，扫描结束即可得到已排列好的核型分析结果。 2.能根据（G，R，C，Q，DAPI的显带）进行自动染色体分类；快速交互性的染色体和核型编辑功能。 3.自动和交互性的染色体排列的旋转、移位、拉直；自动或人工干预识别着丝点；染色体结构畸变研究中的剪辑和粘贴；染色体图像缩放比例调整。可以同时或单个染色体对比度调整。 4.不同条带分辨率（G、R显带）的模式图显示，支持多种染色体样品（动物、植物）的自动核型分析模式图，可用户自编辑不同种属动植物染色体的模板。 （二）染色体自动扫描系统： 1.配合高级自动显微镜使用，自动扫描玻片，自动寻找中期分裂相。找到的位置可自动转换到高倍油镜拍照，并排列在屏幕上以供确认和自动核型分析。 2.全自动操作软件专用的染色体中期自动扫描软件。具有快速自动寻找、自动对焦、自动纪录和自动统计的功能。完全配合并可控制显微镜和摄像装置，一次连续扫描5张载玻片的自动扫描系统系统能对整个样品玻片进行自动对焦，自动采集图像和存储。 3.盖玻片自动评估，对整张盖玻片的高低自动建立梯形图并记忆，防止连续扫描时出现离焦，拍摄图片不清晰的情况发生 4.扫描速度≤5分钟/每玻片（全玻片扫描，高倍拍照30个染色体分裂中期）。 （三）全自动研究型显微镜： 1. 光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统。 2. Z轴步进精度≤10nm，重复精度≤±10nm。 3. 10X目镜：两个，视野数≥25mm，双目屈光度可调。 4. 物镜：具备5X增强反差型平场荧光物镜NA≥0.16。63X平场复消色差物镜（油镜）NA≥1.4。 5. 透射光照明系统：100W卤素灯或LED灯，具备石英集光镜，X/Y/Z三向对中调节。 6. 聚光镜：数值孔径≥0.8，工作距离≥8.6mm。 7. 高精度扫描载物台： 7.1全自动扫描台，同时可放置≥80片载玻片，软件全自动控制，具备金属谐波齿轮技术。 7.2最大行程: ≥215 x 100 mm。 7.3 重复精度：≤1 μm。 7.4 XY轴步进精度： ≤ 1.5nm。 7.5平台最快移动速度：≥180 mm/s。 6.染色体专用物理像素数码冷CCD照相系统：≥1200万像素。 7.系统可升级至160玻片或800玻片超高通量扫描分析系统。
5 | 荧光显微镜 | 1 | 台 | 3年以上 | 技术参数： 1.显微镜主机 1.1正置显微镜主体，光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥60mm，实现明场，荧光，数码成像功能； 1.2调焦：通过载物台上/下移动实现调焦，向上≥3mm/向下≥26mm； 2.物镜部分，配备： 2.1平场荧光物镜4X（N.A. 0.13,WD 17.1 ） 2.2平场荧光物镜10X（N.A. 0.30,WD 16.0 ） 2.3平场荧光物镜 20X（N.A. 0.50,WD 2.1） 2.4平场荧光物镜 40X(N.A. 0.75,WD 0.66) 2.5平场荧光物镜 100X，油镜（N.A. 1.35 Oil WD 0.20） 3.荧光部分： 3.1荧光光源，白光LED长寿命荧光光源，≥25000小时使用寿命，具有≥3个独立的LED灯泡，可对波段进行强度控制，强度控制0-100%，步进1%。 3.2荧光转盘：≥六孔位荧光激发块转盘； 3.4适合FISH高性能带通型荧光激发块（4块）： 3.4.1DAPI （激发361-389分色 415，荧光射 430-490 ） 3.4.2FITC （激发 465-495 分色 505荧光发射512-558） 3.4.3TEAXS RED（激发540-580分色595荧光发射600-660） 3.4.4CY5 （激发620/60分色660荧光发射700/75） 4. 高灵敏度高分辨率彩色数码相机： 4.1 CMOS芯片大小：4/3英寸；物理像素：≥1600万； 4.2感光度：等效ISO50-3200 5. 图像分析软件： 5.1具备多通道管理功能：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记的样品。 5.2具备大图像拼接功能：可以在高倍率下精确的无缝拼接大面积图像。
6 | 显微镜A | 1 | 台 | 3年以上 | 显微镜具备高级配置：高精度全电动编码载物台、高分辨率油镜、CMOS高清摄像头和高亮度LED光源。具体如下 1、物镜配置： 1.1 物镜类型：Plan Apo复消色差物镜（校正色差至近红外波段） 1.2 放大倍数：5x、10x、20x、40x、63x、100x（油镜） 1.3 100x油镜分辨率：0.15 µm（100x油镜下，基于550nm光源） 2、目镜：10x超宽视野目镜（视场直径25mm），支持22mm视野覆盖率。 3、光源系统：透射光源：高亮度LED白光（色温可调，范围3200K-6500K），寿命≥60,000小时。 4、载物台： 全电动编码载物台（移动范围130x85mm），定位精度±0.5µm，支持多区域自动拼接（最大20x20网格）。样本适配器：兼容玻片、多孔板（6孔至384孔）、培养皿（直径≤35mm） 5、摄像头配置：配备CMOS摄像头；传感器尺寸：23mm（2560x2160像素），量子效率＞80%（500nm波段）。帧率：100fps（全分辨率），支持12-bit动态范围。 6、数据输出： 导出格式：TIFF（16-bit）、ND2（兼容NIS-Elements）、OME-TIFF（支持多维数据）。 显微镜具备高级配置：高精度全电动编码载物台、高分辨率油镜、CMOS高清摄像头和高亮度LED光源。具体如下 1、物镜配置： 1.1 物镜类型：Plan Apo复消色差物镜（校正色差至近红外波段） 1.2 放大倍数：5x、10x、20x、40x、63x、100x（油镜） 1.3 100x油镜分辨率：0.15 µm（100x油镜下，基于550nm光源） 2、目镜：10x超宽视野目镜（视场直径25mm），支持22mm视野覆盖率。 3、光源系统：透射光源：高亮度LED白光（色温可调，范围3200K-6500K），寿命≥60,000小时。 4、载物台： 全电动编码载物台（移动范围130x85mm），定位精度±0.5µm，支持多区域自动拼接（最大20x20网格）。样本适配器：兼容玻片、多孔板（6孔至384孔）、培养皿（直径≤35mm） 5、摄像头配置：配备CMOS摄像头；传感器尺寸：23mm（2560x2160像素），量子效率＞80%（500nm波段）。帧率：100fps（全分辨率），支持12-bit动态范围。 6、数据输出： 导出格式：TIFF（16-bit）、ND2（兼容NIS-Elements）、OME-TIFF（支持多维数据）。
7 | 显微镜B | 1 | 台 | 3年以上 | 1.1研究级正置显微镜主体，光学系统：无限远光学系统； 1.2调焦：通过载物台上/下移动实现调焦，行程30mm，粗调焦9.33mm/转，微调0.1mm/转,同轴粗微调焦设计，再定焦功能； 1.3透射光照明：白色LED光源，使用寿命约60,000小时，色温恒定。 1.4主机内置“复眼光学透镜”，在任何放大倍率下在视野边缘处也可实现均匀明亮的照明； 1.5节能（ECO）模式：长时间显微镜无操作，自动关闭照明，用户可以调节待机时长。 1.6主机带液晶屏状态显示：ECO模式、LIM功能、物镜名称、物镜倍率、光强状态。 1.7光强度管理（LIM）功能：可以自动记忆并再现每个物镜的光强度水平。 1.8目镜筒：三目观察筒，三挡分光，100观察，80拍照：20观察：100拍照，视场数22； 1.9目镜：10倍超宽视野目镜，视场22mm，双侧屈光度均可调； 1.10载物台：右手陶瓷涂层载物台，行程78×54mm，带双标本夹； 1.11物镜切换：6孔物镜转换器； 2.物镜 平场消色差10X物镜（N.A. ≥≥0.25，WD≥ 10.5） 平场消色差20X物镜（N.A. ≥0.40,WD≥1.2） 平场消色差40X物镜（N.A. ≥0.65,WD ≥0.56） 平场消色差100X物镜，油镜（N.A.≥ 1.25 Oil WD ≥0.20 ）
8 | 显微镜C | 1 | 台 | 3年以上 | 1.物镜配置：物镜类型：Plan半复消色差物镜（高对比度、低色差）； 2.放大倍数：4x、10x、20x、40x、60x、100x（油镜） 3.100x油镜分辨率：0.2 µm（100x油镜下，基于546nm光源） 4.目镜：10x宽视野目镜（视场直径22mm），可选配16x目镜。 5.光源系统：透射光源：LED白光（色温5500K，寿命≥50,000小时），亮度无极调节。 6.载物台：电动扫描载物台（移动范围76x52mm），定位精度±1µm，支持多区域自动拼接。兼容标准玻片（76x26mm）与多孔板。
9 | 超低温冰箱 | 2 | 台 | 3年以上 | 1、箱内温度 -40℃~-86℃可调 2、有效容积≥600L，整机装箱量（2ml冻存管容量）40000份样本； 3、具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）； 4、微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存； 5、配备压缩机2个，功率≤1700W； 6、具有内置5V冷链供电系统； 7、具有可加热平衡孔模块； 8、具有二个测试孔； 9、外部尺寸（宽x深x高）：≤1050*900*1980mm 10、内部尺寸（宽x深x高）：≥760*630*1300mm 11、净重：≤300 kg
10 | 低温冰箱 | 2 | 台 | 3年以上 | 1、温度范围-20°C～-40°C可调节；立式，环境温度10～32℃，电源220V/50Hz，有效容积≥530L。外部尺寸（mm）≤940*845*1880mm，内部尺寸≥700*620*1230mm，内胆材质为电锌板喷粉。 2、微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃； 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警； 4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口； 5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 6、断电后持续报警并显示箱内实时温度24小时以上； 7、设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；
11 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 台 | 3年以上 | 1.箱内容积≥ 180L，符合 GMP 标准,内部均为全圆弧角不锈钢内胆。 2.外门加热功能，防止水雾产生 3.LED 显示屏，可显示温度、二氧化碳浓度、简单菜单及故障信息。 4.CO2 控制范围：0~19.9%，精度±0.1%。稳定性±0.1%，均匀性±0.1%。 5.O2 控制范围：2-20%，精度±0.5% 6.操作温度范围：室温+5℃以上至 50℃。温度均一性： ±0.1℃ 7.箱内湿度可达到 95%或以上，配加湿水盘。 8.带报警装置：高低温报警、CO2 浓度报警、门状态报警等 9.所有进入箱体的气体都经过 HEPA 过滤糸统，符合 Class 100 标准，质保期内滤网免费供应。