一、技术参数：
1、采用负压泵作负压源，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养，设备运行时压力系统不会产生正压。
2、内置电池工作时间≥25min

3、具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面。
4、负压调节范围：最小值≤0.02MPa(150mmHg)，最大值≥0.08MPa(600mmHg)；
5、抽气速率：≥20 L/min
6、噪声：≤65dB(A)
7、贮液瓶：1000mL（PC塑料）
8、净重：≤5.5㎏
9、保修年限：≥1年
二、配置清单
	序号
	基本配置名称
	数量


	1
	主机
	一台

	2.
	吸痰管
	二根

	3.
	吸引连接管
	一根

	4
	熔丝管
	二只

	5.
	过滤器
	二只

	6
	车用点烟器插头
	一根

	7
	适配器
	一个

	8
	手开关
	一根

	9
	保修卡、说明书、合格证 等
	一套

	10
	电源线
	一根


三、服务要求

1、具有医疗器械注册证或备案凭证。
2、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

3、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

4、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

5、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。     
